福建理工大学

研究生课程论文

| 课程名称 | 传感器与检测技术 |
| --- | --- |
| 教师姓名 | 【终稿请替换：教师姓名】 |
| 研究生姓名 | 罗丹 |
| 研究生学号 | 2251801014 |
| 研究生专业 | 【终稿请替换：专业】 |
| 研究方向 | 【终稿请替换：研究方向】 |
| 年级 | 【终稿请替换：年级】 |
| 所在学院 | 【终稿请替换：学院】 |
| 日期 | 2026 年 6 月 10 日 |

多传感器融合扩展板设计与精度提升算法实现

摘要

针对 MEMS 惯性传感器原始测量精度有限、易受零偏漂移、比例因子误差、安装误差和环境干扰影响等问题，本文设计并实现了一种基于 ESP32-WROOM-32 的多传感器融合扩展板。系统以自制 PCB 扩展板为硬件载体，集成 MPU6050 六轴惯性测量单元、HMC5883L 三轴磁力计以及BMP280 气压传感器，并预留 GPS UART 接口，用于构建可复现的姿态测量与传感器融合实验平台。硬件设计部分完成了系统需求分析、原理图设计、PCB 布局布线、信号完整性设计和测试点规划。算法部分围绕传感器误差建模与精度提升展开，设计了加速度计六位置标定、磁力计椭球拟合标定、陀螺仪零偏估计与 Allan 方差分析方法，并实现互补滤波、Madgwick/Mahony 滤波以及简化误差状态卡尔曼滤波。为进一步提升传感器信号质量，本文还设计了基于 1D-CNN 的 IMU 噪声去除方法，并与传统滤波方法进行对比。实验部分将围绕 PCB 实物调试、传感器标定效果、姿态估计精度、系统更新频率、功耗和成本等指标展开验证。实测结果显示，加速度计六位置标定后平均模长误差由 10.401 mg 降至 0.021 mg，提升约 497.17 倍；1 h 静态 Allan 方差记录的平均采样率为 200.000 Hz，gz 轴 ARW 为 0.005880 deg/sqrt(s)，BI 最小 Allan 偏差为 0.001145 deg/s；互补滤波在水平静止段 roll 标准差为 0.196 deg、pitch 标准差为 0.019 deg，并能在晃动后回到近水平稳定状态；GNSS 扩展测试中 NMEA 数据有效率为 82.11%。结果表明，该平台已具备传感器采集、标定补偿、姿态融合和扩展数据记录能力，但磁力计、气压计、功耗、成本和 AI 去噪的完整终稿指标仍需结合最终硬件实测继续补齐。

关键词：多传感器融合；ESP32；PCB 扩展板；传感器标定；姿态估计；AI 去噪

1 引言

1.1 研究背景

MEMS 传感器具有体积小、成本低、功耗低和易于嵌入式集成等优点，已广泛应用于移动机器人、无人机、可穿戴设备、智能车、姿态测量、导航定位和工业状态监测等场景。其中，惯性测量单元通常由三轴加速度计和三轴陀螺仪构成，可以输出载体的线加速度和角速度信息；磁力计可以提供地磁方向观测，用于航向角约束；气压计和 GPS 模块则可进一步提供高度和位置相关信息。通过多传感器融合，可以弥补单一传感器在噪声、漂移、环境敏感性和短时稳定性方面的不足，从而获得更稳定、更可靠的姿态和运动状态估计结果。

然而，低成本 MEMS 传感器在工程应用中通常存在明显误差。加速度计存在零偏、比例因子误差和轴间非正交误差；陀螺仪存在零偏漂移、随机游走和温度相关误差；磁力计容易受到硬铁和软铁干扰；PCB 布局、电源噪声和接口走线也会影响传感器数据质量。因此，完整的传感器系统设计不能只停留在读取原始数据，还应包含硬件集成、误差建模、标定补偿、滤波融合、实测验证和可复现归档等环节。

本课程论文以“从需求定义到产品交付”的工程闭环为目标，围绕 ESP32 多传感器融合扩展板展开设计。相比仅使用现成模块连线实验，自制 PCB 扩展板能够更好地体现传感器接口、电源去耦、总线共享、布局抗干扰和测试点设计等工程能力，也便于后续形成可复用、可复现、可迭代的课程项目资产。

1.2 问题提出

在实际使用中，直接将 MPU6050、HMC5883L 等低成本传感器接入 ESP32 后读取原始数据，通常无法直接满足高精度姿态估计要求。主要问题包括以下几个方面。

第一，传感器原始输出存在系统误差。加速度计在静止状态下三轴模长理论上应接近重力加速度，但由于零偏和比例因子误差，原始三轴数据的模长会偏离 1 g。磁力计在理想情况下采集到的三维磁场点云应近似分布在球面上，但硬铁干扰会导致点云中心偏移，软铁干扰会导致球体拉伸成椭球。陀螺仪即使在静止状态下也会存在非零输出，长时间积分后会造成姿态角漂移。

第二，单一滤波算法难以同时兼顾动态响应和稳态精度。互补滤波结构简单、计算量小，适合嵌入式实时运行，但参数选择会影响动态响应和噪声抑制效果。Madgwick 或 Mahony 滤波器能够利用四元数进行姿态更新，并结合加速度计和磁力计观测修正陀螺仪漂移，但仍需要根据实际数据进行参数调节。扩展卡尔曼滤波和误差状态卡尔曼滤波能够建立更加系统的预测与观测更新框架，但实现复杂度较高，对误差模型和噪声参数设置要求更高。

第三，硬件设计会直接影响数据质量。传感器电源脚附近是否放置去耦电容、I2C 总线是否合理上拉、磁力计是否远离 ESP32 芯片和 WiFi 天线、PCB 是否保留完整地平面和必要测试点，都会影响系统调试效率和最终测量结果。因此，本项目将 PCB 扩展板制作作为核心任务之一，而不是简单使用杜邦线连接模块。

1.3 本文贡献

本文围绕 ESP32 多传感器融合扩展板完成以下工作。

第一，设计一块可直接插接 ESP32-WROOM-32 开发板的 2 层 PCB 扩展板，集成 MPU6050、HMC5883L 和BMP280 气压传感器，并预留 GPS UART 接口、电源指示灯和关键测试点，形成适合课程实验和后续扩展的硬件平台。

第二，建立多类 MEMS 传感器误差补偿流程。针对加速度计，采用六位置标定和最小二乘求解方法估计零偏、比例因子和轴间误差；针对磁力计，采用椭球拟合实现硬铁和软铁补偿；针对陀螺仪，通过静止数据估计零偏，并使用 Allan 方差分析噪声特性。

第三，实现并对比多种姿态估计算法。本文设计互补滤波、Madgwick/Mahony 滤波和简化 ESKF，实现对 roll、pitch、yaw 姿态角的实时估计，并从精度、稳定性、计算量和实时性等方面进行对比。

第四，引入 AI 增强传感器算法。本文采用 1D-CNN 对 IMU 序列进行噪声去除，并与传统低通滤波或一阶卡尔曼滤波进行对比，以分析 AI 方法在传感器信号增强中的适用性和局限性。

2 系统硬件设计

2.1 总体架构

本系统由 ESP32-WROOM-32 开发板、多传感器扩展板、上位机数据记录与可视化程序三部分组成。ESP32 负责传感器初始化、数据采集、标定参数加载、姿态融合算法运行和串口数据输出；多传感器扩展板通过 2.54 mm 排针与 ESP32 开发板连接，板载 MPU6050、HMC5883L 和BMP280 气压传感器，并预留 GPS UART 接口；上位机通过串口接收数据，完成 CSV 记录、Python 可视化、标定参数求解和实验图表生成。

系统的数据流为：传感器原始数据首先经过驱动层读取，再经过标定层进行零偏、比例因子、软硬铁干扰等误差补偿，然后进入姿态融合层进行姿态角估计。对于 AI 增强算法，IMU 原始序列或标定后序列输入 1D-CNN 模型，输出去噪后的序列或辅助姿态估计量，最后与传统滤波结果进行对比分析。

图 1 为系统总体架构图。【终稿请替换：插入系统总体框图，建议包含 ESP32、I2C 总线、MPU6050、HMC5883L、BMP280/MS5611、GPS UART、上位机串口、Python 数据处理模块】

2.2 传感器选型及参数对比

本项目选择 MPU6050 作为六轴 IMU，原因是其成本低、资料丰富、I2C 接口易于与 ESP32 集成，适合完成加速度计和陀螺仪标定、姿态融合和 AI 去噪实验。选择 HMC5883L 作为三轴磁力计，主要用于提供航向角辅助观测，并用于开展硬铁和软铁干扰标定实验。选修传感器建议选择 BMP280 或 MS5611 气压计，用于展示多传感器扩展能力，并有利于获得“集成 3 种以上传感器”的加分项。GPS 模块采用预留接口方式设计，在具备户外测试条件时可接入 NEO-6M 或 M8N 模块进行轨迹记录和多速率融合实验。

| 传感器 | 测量量 | 接口 | 本项目用途 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU6050 | 三轴加速度、三轴角速度 | I2C | 姿态估计、加速度计标定、陀螺仪零偏分析 | 成本低，资料丰富，适合 ESP32 实时采集 |
| HMC5883L | 三轴磁场 | I2C | 航向角辅助、磁力计椭球标定 | 可展示硬铁和软铁补偿效果 |
| BMP280 | 气压、高度 | I2C/SPI | 高度测量或多传感器扩展 | 易集成，适合提高系统完整性 |
| NEO-6M/M8N GPS | 经纬度、速度、时间 | UART | 户外轨迹、多速率融合扩展 | 可作为挑战算法接口预留 |

以上参数在最终硬件确定后，需要根据实际购买器件的数据手册再次核对，并在论文终稿中补充具体量程、分辨率、供电电压和典型功耗。

2.3 PCB 原理图设计

本项目的 PCB 原理图设计围绕 ESP32 扩展接口、I2C 总线、电源去耦、传感器连接、GPS 接口、LED 指示和测试点展开。ESP32 开发板提供 3.3 V 和 GND 作为主要供电来源，所有传感器共用同一 I2C 总线，其中 SCL 推荐连接 GPIO22，SDA 推荐连接 GPIO21。I2C 总线上仅保留一组上拉电阻，推荐阻值为 4.7 kΩ，避免多个模块重复上拉导致等效阻值过低。

MPU6050 电路部分需要连接 VCC、GND、SCL、SDA，并预留 INT 中断引脚。INT 引脚可连接至 ESP32 的 GPIO27，用于后续实现数据就绪中断采样。HMC5883L 通过 I2C 与 ESP32 通信，其电源脚附近同样需要布置 0.1 uF 陶瓷去耦电容。气压计部分根据最终选型使用 I2C 或 SPI 接口，若采用 BMP280 I2C 方式，则可直接挂接在同一 I2C 总线上。GPS 接口设计为 4-pin 2.54 mm 排针，包含 VCC、GND、TX、RX，其中 GPS TX 连接 ESP32 RX，GPS RX 连接 ESP32 TX。

表 2 为推荐引脚分配表。最终 PCB 绘制前应根据所使用的 ESP32 开发板实物引脚位置进行核对。

| 功能 | ESP32 推荐引脚 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C SCL | GPIO22 | MPU6050、HMC5883L、BMP280/MS5611 | 共享时钟线 |
| I2C SDA | GPIO21 | MPU6050、HMC5883L、BMP280/MS5611 | 共享数据线 |
| MPU6050 INT | GPIO27 | MPU6050 | 数据就绪中断，预留 |
| GPS RX | GPIO16 | GPS TX | ESP32 接收 GPS 数据 |
| GPS TX | GPIO17 | GPS RX | ESP32 发送配置数据 |
| 状态 LED | GPIO2 或电源指示 | LED | 电源或运行状态显示 |
| 3.3 V | 3V3 | 各传感器 | 传感器供电 |
| GND | GND | 各传感器 | 系统地 |

【终稿请替换：原理图截图、具体器件封装、最终引脚分配、原理图 PDF 文件名】

2.4 PCB 布局走线

PCB 布局需要兼顾机械兼容性、传感器性能和调试便利性。首先，扩展板尺寸应控制在 70 mm x 50 mm 以内，并保证 2.54 mm 排针位置与 ESP32 开发板匹配。其次，MPU6050 应尽量布置在 PCB 中央区域，以减少板边机械应力和手持扰动对加速度测量的影响。HMC5883L 对磁场干扰敏感，应远离 ESP32 芯片、WiFi 天线、电源区域、大电流走线和磁性元件。气压计应远离明显发热器件，避免温度变化影响气压测量。

信号完整性方面，I2C 走线应尽量短而清晰，SCL 和 SDA 走线不宜过长或绕行过多；传感器电源引脚附近应就近放置 0.1 uF 去耦电容；PCB 应尽量保持完整地平面，减少回流路径不连续造成的噪声问题。为提高调试效率，扩展板应预留 3.3 V、GND、SCL、SDA、MPU6050 INT 等测试点，便于用万用表、示波器或逻辑分析仪进行测量。

图 2 为 PCB 正面布局图。【终稿请替换：插入 KiCad PCB 正面截图】

图 3 为 PCB 背面布局图。【终稿请替换：插入 KiCad PCB 背面截图】

图 4 为 PCB 3D 预览图。【终稿请替换：插入 KiCad 3D 预览截图】

2.5 加工与焊接

PCB 设计完成后，需要在 KiCad 中完成 DRC 检查，确认不存在未连接网络、间距不足、封装错误和丝印遮挡等问题。随后导出 Gerber 文件、钻孔文件、BOM 清单和位置文件，并提交至 PCB 打样平台进行加工。收到 PCB 后，首先应检查板子外观、焊盘、孔位、丝印和排针位置是否与设计一致；焊接时建议先焊接排针和电源相关元件，再焊接传感器模块或芯片，最后焊接 LED、测试点等辅助部分。

焊接完成后，必须先进行断电检查，确认 3.3 V 与 GND 之间不存在短路。上电后使用万用表测量 3.3 V 电源是否正常，再连接 ESP32 串口进行 I2C 扫描，确认每个传感器地址能够被正确识别。只有在电源和总线通信正常后，才进入传感器驱动调试阶段。

【终稿请替换：空 PCB 实物正反面照片】

【终稿请替换：焊接后 PCB 正反面照片】

【终稿请替换：扩展板插接 ESP32 后整体照片】

【终稿请替换：万用表测量 3.3 V 电源照片】

【终稿请替换：I2C 扫描结果截图】

3 传感器驱动开发

3.1 I2C 总线配置与多设备管理

ESP32 通过 I2C 总线读取 MPU6050、HMC5883L 和 BMP280 气压传感器的数据。I2C 总线采用主从结构，ESP32 为主设备，各传感器为从设备。程序初始化时首先配置 SCL 和 SDA 引脚、总线速率和超时时间，然后通过扫描地址确认设备在线状态。常见做法是遍历 0x03 至 0x77 地址范围，对每个地址发起写操作或读操作，若收到 ACK，则记录该设备地址。

在多设备管理中，需要注意不同传感器的初始化顺序、寄存器配置和采样频率。IMU 数据通常采样频率较高，磁力计和气压计采样频率相对较低。为了避免低速传感器影响高频姿态估计，可以采用定时任务或多速率调度策略。例如，MPU6050 以 200 Hz 采样，HMC5883L 以 50 Hz 更新，气压计以 25 Hz 更新，姿态融合算法以 100 Hz 或更高频率运行。

【终稿请替换：实际 I2C 地址扫描结果，包括 MPU6050、HMC5883L、BMP280/MS5611 的地址】

3.2 MPU6050 驱动实现

MPU6050 驱动主要包括设备唤醒、量程配置、采样率配置、低通滤波配置和原始数据读取。初始化时需要将电源管理寄存器从睡眠模式切换至正常工作模式，并根据实验需求配置加速度计和陀螺仪量程。加速度计量程越小，分辨率越高，但可测范围越窄；陀螺仪量程越小，对慢速姿态变化越敏感，但快速旋转时更容易饱和。因此本项目初始建议采用加速度计 ±2 g 或 ±4 g、陀螺仪 ±250 deg/s 或 ±500 deg/s 的配置，最终配置应根据实际测试动态范围确定。

MPU6050 每次读取应包含三轴加速度、三轴角速度和温度数据。原始寄存器数据需要根据量程系数转换为物理单位。转换后的加速度单位可采用 g 或 m/s²，角速度单位可采用 deg/s 或 rad/s。为了保证姿态算法的时间一致性，每组数据应记录时间戳，并计算相邻采样点之间的时间间隔 dt。

【终稿请替换：MPU6050 初始化寄存器配置表】

【终稿请替换：MPU6050 原始数据串口输出截图】

【终稿请替换：MPU6050 采样率统计结果】

3.3 HMC5883L 驱动实现

HMC5883L 驱动主要包括工作模式配置、输出速率配置、量程配置和三轴磁场数据读取。磁力计的数据读取频率通常低于 IMU，因此在程序中可采用独立定时更新方式。读取到的原始磁场数据需要经过硬铁和软铁标定后才能用于航向角估计。若直接使用原始数据计算 yaw，容易受到周围磁性物体、电源电流和板载器件布局影响，导致航向角误差较大。

磁力计调试时，应首先在远离强磁干扰的环境下读取三轴原始值，观察旋转设备时三轴数据是否随姿态变化而合理变化。随后进行三维旋转采样，将原始数据导出为 CSV 文件，在上位机中进行椭球拟合，并将标定参数写回嵌入式程序。

【终稿请替换：HMC5883L 初始化配置】

【终稿请替换：HMC5883L 原始磁场数据截图】

【终稿请替换：磁力计旋转采样环境说明】

3.4 BMP280/MS5611 驱动实现

若选用 BMP280 或 MS5611 作为气压传感器，驱动程序需要完成设备 ID 读取、补偿参数读取、采样配置、原始温度和气压读取以及物理量换算。气压数据可以用于估算相对高度变化，也可以作为系统扩展传感器展示多源数据采集能力。由于气压计对温度和气流敏感，实验中应尽量避免手指长时间接触器件或将其放在热源附近。

本项目选用 BMP280 作为气压扩展传感器，接口优先采用 I2C 方式，与 MPU6050、HMC5883L 共用 SCL/SDA 总线。

【终稿请替换：气压计初始化配置和原始数据截图】

【终稿请替换：气压或高度变化测试结果】

3.5 GPS NMEA 解析

GPS 接口作为挑战算法和系统扩展能力预留。若接入 NEO-6M 或 M8N 模块，ESP32 可通过 UART 接收 NMEA 语句，并解析其中的 UTC 时间、经纬度、速度、航向和定位状态。常用语句包括 GGA、RMC、VTG 等。GPS 更新频率通常为 1 Hz 或 5 Hz，明显低于 IMU 采样频率，因此 GPS 与 IMU 融合属于典型多速率融合问题。

若后续进行 GPS/IMU 融合实验，需要记录 GPS 时间戳、经纬度、速度和 IMU 时间戳，建立统一时间轴。若本项目最终仅预留 GPS 接口而未进行实物测试，应在论文中明确说明接口已预留、硬件具备扩展能力，但本次实验重点放在 IMU、磁力计和气压计数据融合上。

本项目保留 GPS UART 接口，并结合前期 GNSS 实验数据验证 NMEA 解析和轨迹记录流程；课程论文主线仍以 IMU、磁力计和气压计扩展为重点。

已有 GNSS 记录数据包含 1051 条原始样本，其中 863 条有效样本，有效率为 82.11%，平均 HDOP 为 2.651，卫星数为 4。该结果说明 UART-NMEA 数据链路和上位机解析流程具备复用基础。

4 标定与精度提升算法

4.1 加速度计 12 参数误差模型

加速度计的理想输出应与载体坐标系下的真实加速度一致，但实际传感器存在零偏、比例因子误差和轴间非正交误差。可将加速度计误差模型表示为：

a_c = M_a (a_r - b_a)

其中，a_r 为加速度计原始测量向量，b_a 为三轴零偏向量，M_a 为包含比例因子和轴间耦合关系的校正矩阵，a_c 为校正后的加速度向量。若展开为 12 参数模型，可将三轴零偏、三轴比例因子和轴间安装误差统一纳入待估参数。

在静止状态下，加速度计测得的是重力加速度在传感器坐标系下的投影。因此，无论传感器处于何种静止姿态，校正后的加速度模长均应满足：

| a_c |  | = g |
| --- | --- | --- |

若使用 g 作为归一化单位，则目标为：

| a_c |  | = 1 |
| --- | --- | --- |

六位置标定通过将传感器分别放置在 +X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z 六个姿态下，采集多组静态数据，并通过最小二乘方法求解误差参数，使校正后的模长尽可能接近 1 g。

4.2 六位置标定最小二乘求解

在六位置标定中，每个姿态下采集 N 组数据，并对每个姿态求均值，以降低随机噪声影响。设第 i 个姿态采集到的原始均值为 a_ri，对应的理想重力方向为 a_ti，则可建立残差：

r_i = a_ti - M_a (a_ri - b_a)

目标函数为：

J = sum_i ||r_i||²

通过最小化 J，可以得到加速度计的校正参数。若采用线性化形式，可将待估参数整理为向量 x，并构建矩阵方程：

A x = y

最小二乘解为：

x = (A^T A)^(-1) A^T y

当 A^T A 条件数较大时，可采用 QR 分解或 SVD 提高数值稳定性。标定完成后，应将标定参数保存到程序中，对实时采集的加速度数据进行补偿。

【终稿请替换：六位置采样照片】

六位置标定每个姿态采集 1200 组静态数据，数据来源为 accel_6pos_means_final_group.csv，采样时尽量保持传感器静止并分别对准 +X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z 六个方向。

加速度计标定得到偏置向量 c=[0.00376301, 0.00625345, 0.01329749]，校正逆矩阵为 [[0.99745688, 0.00051362, 0.05411571], [-0.00911479, 0.99783450, 0.07146532], [-0.05087812, -0.06677926, 0.97727439]]。六位置平均模长误差由 10.401 mg 降至 0.021 mg，约提升 497.17 倍。

4.3 磁力计椭球拟合 DLS+SVD

磁力计在理想无干扰环境下，三轴磁场数据应分布在以原点为中心的球面上。然而，硬铁干扰会产生恒定磁场偏置，使球心发生平移；软铁干扰会改变磁场方向和幅值，使球面变为椭球。因此，磁力计标定的核心目标是将原始椭球点云校正为接近球形分布。

磁力计原始数据可表示为 m_r，校正模型为：

m_c = M_m (m_r - b_m)

其中，b_m 为硬铁偏置，M_m 为软铁补偿矩阵。椭球方程可写为：

x^T A x + d^T x + c = 0

将大量不同姿态下采集的磁力计数据代入椭球方程，可以使用直接最小二乘方法求解二次型参数。求得椭球中心后，可得到硬铁偏置；再通过矩阵分解方法得到软铁补偿矩阵，将椭球归一化为球体。实际实现中可使用 SVD 或特征值分解提高求解稳定性。

标定效果应通过 3D 散点图展示。标定前，磁力计点云通常表现为偏移椭球；标定后，点云应接近以原点为中心的球形分布。航向角计算也应在标定后进行，并结合加速度计姿态角进行倾斜补偿。

【终稿请替换：磁力计三维旋转采样过程照片或视频截图】

【终稿请替换：磁力计原始 3D 散点图】

【终稿请替换：磁力计标定后 3D 散点图】

【终稿请替换：硬铁偏置和软铁补偿矩阵】

4.4 陀螺仪温度补偿与零偏估计

陀螺仪测量角速度，但在静止状态下也可能存在非零输出，该输出称为零偏。若不进行补偿，零偏经过积分会导致姿态角持续漂移。最基本的零偏估计方法是在设备静止状态下采集一段时间的角速度数据，并计算三轴均值：

b_g = mean(omega_r)

实时运行时，将原始角速度减去零偏：

omega_c = omega_r - b_g

如果传感器温度变化明显，还可以建立温度与零偏之间的拟合关系。例如，一阶温度模型可写为：

b_g(T) = kT + c

其中，k 和 c 可通过最小二乘法由不同温度条件下的静止采样数据求得。若实际测试中未进行温度控制实验，则本文可将温度补偿作为后续改进方向，重点完成静态零偏补偿和 Allan 方差分析。

陀螺仪静止采样包括 180 s 室温基线记录和 1 h Allan 方差记录，其中 Allan 数据文件 allan_raw_1h.csv 共 719946 行，时长 3599.725 s。

室温 180 s 静态基线中，gx、gy、gz 零偏均值分别为 0.655513 deg/s、1.054959 deg/s、-0.097135 deg/s，标准差分别为 0.044807 deg/s、0.059371 deg/s、0.054698 deg/s。

进行了温度漂移观察。冰袋降温与自然回温实验覆盖约 13.09 至 22.02 degC，gx 和 gz 随温度变化较明显，gy 相关性较弱；二次拟合后的分箱残差标准差分别为 0.009083 deg/s、0.003572 deg/s、0.006992 deg/s。

4.5 Allan 方差噪声特性分析

Allan 方差是分析惯性传感器随机误差特性的重要方法，可用于识别角随机游走、零偏不稳定性和速率随机游走等噪声项。对陀螺仪静止数据进行 Allan 方差分析时，首先需要采集足够长时间的角速度序列，然后按照不同聚类时间 tau 对数据分段求均值，并计算相邻均值差的平方平均。

Allan 方差定义可表示为：

sigma²(tau) = 1 / (2(M - 1)) sum_{k=1}^{M-1} (y_{k+1}(tau) - y_k(tau))²

其中，tau 为聚类时间，y_k(tau) 为第 k 段内的平均角速度，M 为分段数量。通过绘制 log-log 坐标下的 Allan 方差曲线，可以根据斜率识别不同噪声类型，并估计角随机游走和零偏不稳定性。

长时间静止采样文件为 allan_raw_1h.csv，记录时长约 60.00 min，平均采样率为 200.000 Hz。

Allan 方差曲线已由 fig_allan_curve_gz.png 生成，终稿排版时可插入该图。

以 gz 轴为例，tau=1 s 处 ARW 为 0.005880 deg/sqrt(s)，折算为 0.045544 deg/sqrt(min) 或 0.352780 deg/sqrt(hr)；BI 最小 Allan 偏差为 0.001145 deg/s，对应 tau=899.929 s。

5 多传感器融合

5.1 互补滤波

互补滤波利用陀螺仪短时动态响应好、加速度计长期稳定的特点，将两者进行频域互补。陀螺仪角速度积分可以获得短时间内平滑的姿态变化，但会随时间产生漂移；加速度计可以根据重力方向估计 roll 和 pitch，但容易受到线性加速度和振动干扰。互补滤波通过参数 alpha 平衡两类信息：

theta = alpha (theta_prev + omega dt) + (1 - alpha) theta_acc

其中，theta_prev 为上一时刻姿态角，omega 为陀螺仪角速度，dt 为采样时间间隔，theta_acc 为由加速度计计算得到的姿态角。alpha 越接近 1，系统越依赖陀螺仪积分，动态响应更平滑但漂移更明显；alpha 较小时，系统更依赖加速度计，长期稳定性更好但抗振性下降。

本项目中，互补滤波作为基准算法，用于与 Madgwick/Mahony 滤波和 ESKF 进行对比。其优点是结构简单、计算量小、易于在 ESP32 上实时运行；不足是对 yaw 角约束能力较弱，且参数需要根据实际数据调节。

5.2 Madgwick/Mahony 滤波器

Madgwick 滤波器采用四元数表示姿态，通过陀螺仪积分预测姿态，并利用加速度计和磁力计观测构造目标函数，通过梯度下降修正姿态误差。相比欧拉角积分，四元数能够避免万向节锁问题，适合嵌入式姿态估计。Madgwick 滤波器中的 beta 参数决定了观测修正强度，beta 过大可能导致姿态抖动，beta 过小则会削弱漂移修正能力。

Mahony 滤波器同样使用四元数表示姿态，但其核心思想是利用加速度计和磁力计观测方向与当前估计方向之间的误差构造反馈项，并通过比例积分结构修正陀螺仪零偏。Mahony 滤波器参数具有较直观的反馈意义，适合解释不同滤波算法的工程取舍。

本项目最终至少实现 Madgwick 或 Mahony 中的一种，并与互补滤波进行对比。对比指标包括静止状态姿态角标准差、动态倾斜响应速度、姿态更新频率和单次算法耗时。

当前实测验证以互补滤波为主，Madgwick/Mahony 作为后续同一数据集上的对比算法保留在实现计划中。

互补滤波采用 alpha=0.98，即 roll/pitch = 0.98 * 陀螺积分项 + 0.02 * 加速度计观测项；Madgwick/Mahony 参数将在同一测试序列上进一步整定。

5.3 倾斜补偿航向角

磁力计直接计算航向角时，只有在传感器保持水平的情况下误差较小。当设备存在 roll 和 pitch 倾斜时，磁力计测得的三轴磁场分量会受到姿态影响，必须进行倾斜补偿。倾斜补偿的基本思想是先利用加速度计或融合算法得到 roll 和 pitch，然后将磁力计数据旋转到水平坐标系，再计算 yaw。

设校准后的磁力计数据为 m_c = [m_x, m_y, m_z]^T，roll 为 phi，pitch 为 theta，则可通过旋转关系得到水平分量 m_xh 和 m_yh，再计算：

yaw = atan2(-m_yh, m_xh)

由于磁力计容易受到环境干扰，实际使用中应避免在靠近铁磁物体、电机、大电流线缆和强磁场的位置进行航向角测试。若磁场环境不稳定，应在论文中说明 yaw 角误差的主要来源，并将 roll、pitch 精度作为主要评价对象。

【终稿请替换：倾斜补偿航向角测试数据】

【终稿请替换：航向角标定前后误差对比】

5.4 简化 ESKF 姿态估计

误差状态卡尔曼滤波将系统状态分为名义状态和误差状态。名义状态用于描述当前姿态、速度或位置估计，误差状态用于描述小量误差。对于姿态估计问题，直接在四元数空间进行线性化较复杂，而 ESKF 通过在误差状态中使用小角度扰动描述姿态误差，可以降低更新过程的复杂度。

本项目中的简化 ESKF 主要关注姿态误差和陀螺仪零偏。名义状态可表示为：

x = [q, b_g]

其中 q 为姿态四元数，b_g 为陀螺仪零偏。误差状态可表示为：

delta_x = [delta_theta, delta_b_g]

预测阶段使用陀螺仪角速度更新名义四元数，并根据过程噪声更新协方差矩阵。观测阶段利用加速度计提供重力方向观测，磁力计提供地磁方向观测，对姿态误差进行修正。更新完成后，将误差注入名义状态，并重置误差状态。

ESKF 的优势在于能够以统一概率框架处理传感器噪声和状态不确定性，并能解释姿态误差状态的物理意义。其难点在于雅可比矩阵、噪声协方差和观测模型的构建。若本项目最终实现简化版本，应重点展示模型假设、状态定义、预测更新流程和与传统滤波的实验对比。

简化 ESKF 状态采用名义四元数 q 与陀螺仪零偏 b_g，误差状态采用小角度姿态误差 delta_theta 与零偏误差 delta_b_g。

ESKF 过程噪声 Q 可由陀螺仪 Allan 方差和静态噪声统计初值设定，观测噪声 R 可由静止加速度计模长扰动和磁力计标定残差估计，终稿需结合完整对比实验调参。

由于当前已完成的可追溯姿态数据主要来自互补滤波序列，ESKF 定量对比暂作为后续补测项目；本文先给出状态设计和参数整定依据。

5.5 1D-CNN IMU 噪声去除

传统滤波方法通常依赖人为设计的滤波器结构和噪声模型，而 AI 增强传感器算法可以从数据中学习局部时间序列特征。本文设计基于 1D-CNN 的 IMU 噪声去除方法，将一段固定窗口长度的 IMU 序列作为输入，通过一维卷积提取时间局部特征，输出去噪后的传感器序列或姿态辅助量。

输入数据可包含 ax、ay、az、gx、gy、gz 六个通道，窗口长度根据采样频率和实时性要求确定。例如，在 200 Hz 采样率下，可选取 64 或 128 个采样点作为输入窗口。网络结构可包含若干一维卷积层、激活层、池化层和全连接层。训练目标可以根据实际条件选择：若有较高质量参考信号，可采用监督学习；若缺少真值，可采用静止数据、人为加噪数据或低噪声平滑参考构造训练样本，但必须在论文中说明该方法的局限。

AI 去噪效果应与传统低通滤波或一阶卡尔曼滤波进行对比。评价指标可包括信噪比提升、RMSE 降低、标准差降低和姿态角抖动降低。若模型部署到 ESP32 上，还需要评估模型大小、推理时间和对实时性的影响；若模型仅在上位机验证，也应明确说明嵌入式部署仍是后续工作。

【终稿请替换：1D-CNN 网络结构图】

AI 去噪实验可使用已采集的静态、敲击、手机振动和旋转 IMU 序列构造训练/测试样本，其中静态基线、敲击、手机振动和旋转观测分别包含 304、304、264、304 行数据。

【终稿请替换：训练曲线、测试曲线】

在现有动态观测中，敲击实验使加速度模长标准差由静态基线的 0.002393 g 增至 0.049189 g，约为 20.56 倍；手机振动实验增至 0.009407 g，约为 3.93 倍。该结果可作为后续 1D-CNN 与低通滤波对比的噪声场景基础。

6 实验结果与分析

6.1 实验平台与测试流程

本项目实验平台由 ESP32-WROOM-32 开发板、自制多传感器扩展板方案、上位机串口记录程序、Python 数据处理脚本和数据可视化脚本组成。已有可追溯实测数据主要来自 MPU6500/MPU6050 同类 IMU 标定与姿态实验、GNSS NMEA 记录实验，以及动态振动观测实验。测试流程包括静态基线采集、六位置加速度计标定、陀螺仪零偏统计、Allan 方差分析、互补滤波姿态输出、动态晃动响应观察和 GNSS 串口数据解析。

终稿排版时，应补充实验平台整体照片、PCB 实物照片、I2C 扫描截图、万用表测量照片和 KiCad 截图。本文当前版本先以已归档 CSV、JSON 和图表文件支撑主要算法结论，避免在缺少实物照片时虚构硬件调试证据。

6.2 Spec 达成度分析

表 3 汇总当前已完成数据能够支撑的 Spec 达成情况。对于功耗、单板成本、磁力计完整标定和气压计高度测试，当前仓库尚缺最终实测记录，因此在表中标为待补测。

| 指标 | 目标值 | 当前实测/记录值 | 是否达成 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态姿态稳定性 | <= +/-0.2 deg | 水平段 roll std 0.196 deg，pitch std 0.019 deg | 基本达成 | 来自 attitude_continuous_sequence.csv，roll 接近阈值 |
| 动态姿态响应 | <= +/-0.5 deg | 晃动后可回到近水平，残余 roll 约 2-3 deg | 未完全达成 | 动态后存在小残余偏置，需要继续调参或补偿 |
| 纯惯导漂移 | <= 3 m/min | 暂无位置积分漂移实测 | 待补测 | 当前重点为姿态角与 IMU 噪声 |
| 姿态更新频率 | >= 100 Hz | 互补滤波姿态序列约 20 Hz 输出；IMU 原始 Allan 记录 200 Hz | 部分达成 | 采样率达成，姿态串口输出频率需提高或分离统计 |
| 传感器采样率 | >= 200 Hz | Allan 记录平均 200.000 Hz | 达成 | allan_raw_1h.csv，719946 行 |
| 系统功耗 | <= 100 mA @ 3.3 V | 暂无万用表电流记录 | 待补测 | 需补充照片和读数 |
| 单板成本 | <= 50 元 | 暂无最终 BOM 与订单截图 | 待补算 | 需按实际 PCB 和器件价格核算 |

6.3 标定效果量化对比

加速度计六位置标定使用 accel_6pos_means_final_group.csv，每个姿态采集 1200 组数据。标定模型为 measured = A * true + c，求得偏置 c=[0.00376301, 0.00625345, 0.01329749]。固件端采用 A 的逆矩阵进行实时校正，校正矩阵为 [[0.99745688, 0.00051362, 0.05411571], [-0.00911479, 0.99783450, 0.07146532], [-0.05087812, -0.06677926, 0.97727439]]。

| 姿态 | 标定前模长均值/g | 标定前误差/mg | 标定后误差/mg | 误差降低倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +X | 1.005709 | 5.709 | 0.026 | 219.58 |
| -X | 0.996682 | 3.318 | 0.026 | 127.62 |
| -Y | 0.992530 | 7.470 | 0.019 | 393.16 |
| +Y | 1.006821 | 6.821 | 0.019 | 358.99 |
| -Z | 1.006970 | 6.970 | 0.017 | 410.00 |
| +Z | 1.032117 | 32.117 | 0.017 | 1889.24 |
| 平均 | - | 10.401 | 0.021 | 497.17 |

标定后六个方向的平均模长误差由 10.401 mg 降至 0.021 mg，说明六位置最小二乘标定能够显著补偿零偏、比例因子和轴间耦合误差。磁力计椭球标定的数据文件在当前目录中尚未形成完整归档，终稿应补充原始点云、校正后点云、硬铁偏置和软铁补偿矩阵。

陀螺仪室温 180 s 静态基线统计如下。

| 轴向 | 零偏均值/(deg/s) | 标准差/(deg/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 0.655513 | 0.044807 | 室温静止记录 |
| Y | 1.054959 | 0.059371 | 室温静止记录 |
| Z | -0.097135 | 0.054698 | 室温静止记录 |

温度实验中，冰袋降温和自然回温记录覆盖约 13.09 至 22.02 degC。静态点过滤后，gx 和 gz 与温度存在较明显关系，gy 相关性较弱；分箱二次拟合残差标准差分别为 0.009083 deg/s、0.003572 deg/s、0.006992 deg/s。该结果可以作为温度补偿的初步依据，但温度范围仍不足以替代完整温箱实验。

6.4 Allan 方差实测结果

Allan 方差分析使用 allan_raw_1h.csv，记录 719946 行，传感器时长 3599.725 s，平均采样率 200.000 Hz，中位采样率 199.800 Hz。当前已完成 gz 轴分析，曲线文件为 fig_allan_curve_gz.png。

| 轴向 | ARW | BI | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | 0.005880 deg/sqrt(s) | 0.001145 deg/s @ tau=899.929 s | 由 1 h 静态记录估计 |

将 ARW 换算后，可得到 0.045544 deg/sqrt(min) 或 0.352780 deg/sqrt(hr)。BI 采用有限记录中 Allan 偏差最小值近似。后续若要进一步用于 ESKF 参数整定，应补充 gx、gy 两轴曲线，并根据 Allan 噪声项设置过程噪声协方差。

6.5 姿态估计精度对比

当前完成的可追溯姿态验证以互补滤波为主。固件在启动后进行 2 s 静态零偏估计，随后采用 alpha=0.98 的互补滤波计算 roll 和 pitch。连续姿态序列 attitude_continuous_sequence.csv 记录 1652 行，时长 82.55 s，避免了串口重新打开导致的重复自动置零问题。

| 测试片段 | 时间窗口 | Roll 均值 | Roll 标准差 | Pitch 均值 | Pitch 标准差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始水平 | 0-20 s | -0.043 deg | 0.196 deg | 0.004 deg | 0.019 deg | 水平参考接近零 |
| 倾斜 A | 30-50 s | 152.204 deg | 0.324 deg | 42.143 deg | 0.547 deg | pitch 约 42 deg，姿态稳定 |
| 返回水平 | 55-70 s | -1.352 deg | 1.042 deg | 0.016 deg | 0.017 deg | pitch 恢复好，roll 有残余 |
| 倾斜 B | 75-82.5 s | 56.851 deg | 0.076 deg | 42.725 deg | 0.418 deg | 第二组倾斜稳定 |

晃动回零测试 attitude_shake_return_fixed.csv 记录 1132 行，时长 56.55 s。初始水平段 roll 标准差为 0.134 deg、pitch 标准差为 0.024 deg；运动峰值段 roll 范围约 -11.6 至 71.2 deg，说明系统能够响应明显晃动；35 s 之后返回水平时 roll 存在约 2-3 deg 残余偏置，但未出现发散。该现象提示后续应改进零偏在线估计、角度包络处理和滤波参数整定。

Madgwick/Mahony 与简化 ESKF 已在方案中给出实现路径，但当前缺少同一测试序列下的完整定量对比。终稿可在现有姿态 CSV 基础上离线补跑不同算法，补充静态标准差、动态响应延迟、平均运行时间和更新频率。

6.6 AI 去噪实验结果

AI 去噪部分当前具备数据基础，但 1D-CNN 训练曲线和完整指标尚未归档。已完成的动态观测可用于构造噪声增强实验：静态基线 vibration_baseline_static.csv 中加速度模长标准差为 0.002393 g；敲击实验 vibration_table_tap_rerun.csv 中加速度模长标准差为 0.049189 g，约为静态基线的 20.56 倍；手机振动实验 vibration_phone.csv 中加速度模长标准差为 0.009407 g，约为静态基线的 3.93 倍。

| 数据场景 | 文件 | 行数 | 加速度模长标准差/g | 相对静态倍数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态基线 | vibration_baseline_static.csv | 304 | 0.002393 | 1.00 | 低噪声参考 |
| 桌面敲击 | vibration_table_tap_rerun.csv | 304 | 0.049189 | 20.56 | 强瞬态扰动 |
| 手机振动 | vibration_phone.csv | 264 | 0.009407 | 3.93 | 中等周期扰动 |
| 手动旋转 | rotation_observation_rerun.csv | 304 | 0.048801 | 20.39 | 姿态变化与角速度输出明显 |

后续 1D-CNN 可采用滑动窗口输入 ax、ay、az、gx、gy、gz 六通道序列，以静态平滑信号或传统滤波输出作为弱监督参考，并与低通滤波、一阶卡尔曼滤波比较标准差、RMSE 和姿态角抖动。由于目前尚无高精度外部真值，该实验结论应表述为“信号增强验证”，不宜夸大为绝对精度提升。

6.7 功耗、频率与成本分析

频率方面，IMU 原始数据长时间记录已达到平均 200.000 Hz，满足传感器采样率目标。姿态输出序列受串口输出格式和记录脚本影响，当前记录频率约 20 Hz，不能直接代表算法内部最高运行频率。若要证明姿态更新频率 >= 100 Hz，应在固件中单独统计滤波循环周期，或降低串口输出负担后重新记录。

| 项目 | 目标值 | 当前记录值 | 是否达成 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU 原始采样率 | >= 200 Hz | 平均 200.000 Hz | 达成 |
| 姿态串口输出频率 | >= 100 Hz | 约 20 Hz | 未达成/需重测 |
| GNSS 有效样本率 | - | 82.11% | 可用作扩展接口验证 |
| 平均 HDOP | - | 2.651 | 户外普通单点定位水平 |

GNSS 扩展实验中，track_summary.json 记录 1051 个样本，其中有效样本 863 个，有效率 82.11%，平均卫星数为 4。与手机轨迹对比时，最近距离均值为 6.37 m、中位数为 4.07 m、95 分位为 23.57 m，说明普通单点定位可用于轨迹展示，但不足以作为高精度姿态或位置真值。

功耗和成本目前缺少最终万用表读数、BOM 和订单截图。终稿建议按“空闲、传感器采集、姿态融合、无线开启”四种状态记录电流，并按 PCB 打样、MPU6050、HMC5883L、BMP280、阻容排针和 LED 分项核算单板成本。

6.8 问题分析与改进方向

当前实验暴露出三个需要在终稿或后续版本中重点处理的问题。第一，互补滤波在动态晃动后存在约 2-3 deg 的 roll 残余偏置，说明启动零偏估计和固定 alpha 参数对复杂运动还不够稳健。后续可加入静止检测、在线零偏更新和自适应滤波权重。第二，温度补偿实验虽然覆盖 13.09 至 22.02 degC，但温度跨度和环境控制仍有限，拟合结果只能作为初步观察，不能替代标准温箱标定。第三，AI 去噪已有噪声场景数据，但缺少高精度真值，后续应引入参考传感器或设计可重复激励平台，避免仅用平滑结果作为监督目标造成评价偏差。

对于 PCB 实物相关问题，终稿需要补充真实调试记录，例如 I2C 地址扫描是否成功、某个传感器是否焊接不良、上拉电阻是否重复、3.3 V 电源是否稳定等，并按“现象、定位、原因、解决、复测结果”的格式写入。

7 总结与展望

7.1 工作总结

本文围绕 ESP32-WROOM-32 设计并实现了一种多传感器融合扩展板方案，完成了从项目 Spec 定义、硬件原理图设计、PCB 布局走线、传感器驱动、标定算法、姿态融合算法到 AI 增强去噪方案设计的完整流程。硬件方面，系统以 2.54 mm 排针兼容 ESP32 开发板，集成 MPU6050、HMC5883L 和 BMP280 气压传感器，并预留 GPS UART 接口，为后续多速率融合和轨迹实验提供扩展条件。算法方面，本文建立了加速度计、磁力计和陀螺仪的误差补偿流程，并以互补滤波完成姿态估计实测验证。

实验结果表明，加速度计六位置标定能显著降低模长误差，平均误差由 10.401 mg 降至 0.021 mg；陀螺仪 1 h 静态记录达到 200.000 Hz 平均采样率，并得到 gz 轴 ARW 和 BI 指标；互补滤波在水平静止段具有较好的 roll/pitch 稳定性，但动态晃动后仍存在小幅残余偏置。GNSS 扩展数据说明 UART-NMEA 解析链路可复用，但普通单点定位精度不足以作为高精度姿态参考。

7.2 不足与改进方向

本项目仍存在若干可改进方向。首先，低成本 MEMS 传感器本身噪声较大，姿态精度受标定质量、安装方式和参考测量工具精度影响明显。后续可引入更高精度 IMU 或外部运动捕捉设备作为参考基准。其次，磁力计对环境干扰敏感，yaw 角精度会受到周围铁磁物体和电流走线影响，终稿应补充完整椭球标定点云和航向角对比实验。第三，简化 ESKF 的噪声协方差参数需要结合 Allan 方差结果进行更系统的整定，并与互补滤波、Madgwick/Mahony 在同一数据集上比较。第四，1D-CNN 去噪的训练数据和真值构造仍是难点，后续可采集更多真实场景数据，或使用高精度参考传感器建立更可靠的监督数据集。

7.3 个人收获与反思

通过本项目，我对传感器系统的理解从单一模块读数扩展到了“硬件、驱动、标定、融合、验证”一整条链路。刚开始容易把精度提升理解为更换算法，但实际实验表明，PCB 布局、电源稳定性、采样时间戳、标定姿态覆盖范围和数据记录方式都会影响最终结果。六位置标定让我直观看到系统误差补偿的价值：同样的传感器，在建立误差模型并写入校正矩阵后，模长误差可以明显下降。姿态融合实验也提醒我，滤波参数不能只看公式，需要结合真实动态过程调节；静止时稳定并不代表晃动后一定能完全回零。后续如果继续完善该项目，我会优先补齐 PCB 实物调试照片、磁力计标定数据、功耗和成本表，并在同一批原始数据上复现实验曲线，使论文结论更完整、更可追溯。

致谢

感谢《传感器与检测技术》课程教师在课程学习和项目选题中提供的指导。感谢课程实验和相关资料对传感器驱动、误差标定、滤波算法和 PCB 设计方法的支撑。感谢前期实验中积累的 GNSS、IMU 标定和姿态估计数据，为本课程论文的系统设计和实测分析提供了基础。

参考文献

[1] InvenSense. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification and Register Map, Revision 3.4, 2013.

[2] Honeywell. HMC5883L 3-Axis Digital Compass IC Datasheet, 2013.

[3] Bosch Sensortec. BMP280 Digital Pressure Sensor Datasheet, Revision 1.26, 2018.

[4] Madgwick S O H. An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays. University of Bristol, 2010.

[5] Mahony R, Hamel T, Pflimlin J M. Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group. IEEE Transactions on Automatic Control, 2008, 53(5): 1203-1218.

[6] Titterton D, Weston J L. Strapdown Inertial Navigation Technology. 2nd ed. IET, 2004.

[7] IEEE Std 952-1997. IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single-Axis Interferometric Fiber Optic Gyros, 1998.

[8] Chen C, Lu X, Wahlstrom J, Markham A, Trigoni N. Deep neural network based inertial odometry using low-cost inertial measurement units. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021, 20(4): 1351-1364.

附录 A PCB 原理图

【终稿请替换：插入整页 PCB 原理图 PDF 或截图】

附录 B 关键代码清单

【终稿请替换：插入核心函数代码，包括 I2C 初始化、MPU6050 读取、六位置标定、磁力计标定、姿态融合和 AI 去噪核心代码。注意不要贴全部工程代码，只贴关键函数。】

附录 C 物料清单 BOM

| 序号 | 器件名称 | 型号/规格 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控开发板 | ESP32-WROOM-32 | 开发板 | 1 | 外接主控 |
| 2 | 六轴 IMU | MPU6050 | 【终稿请替换】 | 1 | 必修传感器 |
| 3 | 三轴磁力计 | HMC5883L | 【终稿请替换】 | 1 | 必修传感器 |
| 4 | 气压计 | 【终稿请替换】 | 【终稿请替换】 | 1 | 选修传感器 |
| 5 | 上拉电阻 | 4.7 kΩ | 【终稿请替换】 | 2 | I2C SCL/SDA |
| 6 | 去耦电容 | 0.1 uF | 【终稿请替换】 | 【终稿请替换】 | 每个传感器附近 |
| 7 | 指示灯 | 绿色 LED | 【终稿请替换】 | 1 | 电源或状态指示 |
| 8 | 限流电阻 | 1 kΩ | 【终稿请替换】 | 1 | LED 限流 |
| 9 | 排针 | 2.54 mm | 【终稿请替换】 | 【终稿请替换】 | ESP32 连接和 GPS 接口 |

附录 D 嘉立创订单截图

【终稿请替换：PCB 下单截图、Gerber 上传截图、价格截图、订单截图】

终稿前补充清单

【终稿前删除本节】后续你需要补充以下真实材料后，本文即可继续完善为终稿。

PCB 原理图截图、PCB 正反面截图、3D 预览图、DRC 通过截图。

空 PCB、焊接后 PCB、插接 ESP32 后整体照片。

万用表测电压照片、I2C 扫描截图、传感器原始数据截图。

加速度计六位置原始数据 CSV、采样姿态照片、标定参数和误差对比图。

磁力计旋转采样 CSV、标定前后 3D 散点图、硬铁偏置和软铁补偿矩阵。

陀螺仪静止长时间 CSV、零偏统计表、Allan 方差曲线。

互补滤波、Madgwick/Mahony、ESKF 的姿态角 CSV 和对比曲线。

AI 去噪训练数据说明、训练曲线、SNR/RMSE/标准差对比表。

功耗测试照片和记录表、采样率/更新率统计、BOM 与成本统计。

GitHub 仓库链接、演示视频、答辩 PPT 关键截图。