福建理工大学

研究生课程论文

| 课程名称 | 传感器与检测技术 |
| --- | --- |
| 教师姓名 | 【终稿请替换：教师姓名】 |
| 研究生姓名 | 罗丹 |
| 研究生学号 | 2251801014 |
| 研究生专业 | 【终稿请替换：专业】 |
| 研究方向 | 【终稿请替换：研究方向】 |
| 年级 | 【终稿请替换：年级】 |
| 所在学院 | 【终稿请替换：学院】 |
| 日期 | 2026 年 6 月 10 日 |

多传感器融合扩展板设计与精度提升算法实现

摘要

针对 MEMS 惯性传感器原始测量精度有限、易受零偏漂移、比例因子误差、安装误差和环境干扰影响等问题，本文设计并实现了一种基于 ESP32-WROOM-32 的多传感器融合扩展板。系统以自制 PCB 扩展板为硬件载体，集成 MPU6050/MPU6500 兼容六轴 IMU、HMC5883L 三轴磁力计、BMP280 气压传感器和 GPS UART 接口，构建可复现实验平台。算法部分完成了加速度计六位置 12 参数仿射标定、磁力计椭球标定、陀螺仪零偏与 Allan 方差分析、互补滤波、Mahony PI、Madgwick MARG、1D-CNN IMU 去噪以及适配低速步行数据的 15 维松耦合 ESKF。实验结果表明，加速度计 12 参数标定可将平均均值向量误差由 12.935 mg 降至 0.755 mg；WiFi 干扰复测中磁力计均值偏移约占磁场模长 0.543%；实时 GPS/IMU 融合演示中，静止窗口内 ESKF 水平轨迹标准差约 0.98 m，低于原始 GPS 的约 4.15 m，抖动降低约 4.2 倍。系统还实现了本地 ECharts Web 可视化，可实时显示轨迹、姿态角和滤波一致性指标。结果说明该平台具备传感器采集、标定补偿、多算法融合、实时演示和实验数据归档能力，可满足课程论文对硬件设计、算法实现和数据可视化的综合要求。

关键词：多传感器融合；ESP32；PCB 扩展板；传感器标定；姿态估计；AI 去噪

1 引言

1.1 研究背景

MEMS 传感器具有体积小、成本低、功耗低和易于嵌入式集成等优点，已广泛应用于移动机器人、无人机、可穿戴设备、智能车、姿态测量、导航定位和工业状态监测等场景。其中，惯性测量单元通常由三轴加速度计和三轴陀螺仪构成，可以输出载体的线加速度和角速度信息；磁力计可以提供地磁方向观测，用于航向角约束；气压计和 GPS 模块则可进一步提供高度和位置相关信息。通过多传感器融合，可以弥补单一传感器在噪声、漂移、环境敏感性和短时稳定性方面的不足，从而获得更稳定、更可靠的姿态和运动状态估计结果。

然而，低成本 MEMS 传感器在工程应用中通常存在明显误差。加速度计存在零偏、比例因子误差和轴间非正交误差；陀螺仪存在零偏漂移、随机游走和温度相关误差；磁力计容易受到硬铁和软铁干扰；PCB 布局、电源噪声和接口走线也会影响传感器数据质量。因此，完整的传感器系统设计不能只停留在读取原始数据，还应包含硬件集成、误差建模、标定补偿、滤波融合、实测验证和可复现归档等环节。

本课程论文以“从需求定义到产品交付”的工程闭环为目标，围绕 ESP32 多传感器融合扩展板展开设计。相比仅使用现成模块连线实验，自制 PCB 扩展板能够更好地体现传感器接口、电源去耦、总线共享、布局抗干扰和测试点设计等工程能力，也便于后续形成可复用、可复现、可迭代的课程项目资产。

1.2 问题提出

在实际使用中，直接将 MPU6050、HMC5883L 等低成本传感器接入 ESP32 后读取原始数据，通常无法直接满足高精度姿态估计要求。主要问题包括以下几个方面。

第一，传感器原始输出存在系统误差。加速度计在静止状态下三轴模长理论上应接近重力加速度，但由于零偏和比例因子误差，原始三轴数据的模长会偏离 1 g。磁力计在理想情况下采集到的三维磁场点云应近似分布在球面上，但硬铁干扰会导致点云中心偏移，软铁干扰会导致球体拉伸成椭球。陀螺仪即使在静止状态下也会存在非零输出，长时间积分后会造成姿态角漂移。

第二，单一滤波算法难以同时兼顾动态响应和稳态精度。互补滤波结构简单、计算量小，适合嵌入式实时运行，但参数选择会影响动态响应和噪声抑制效果。Madgwick 或 Mahony 滤波器能够利用四元数进行姿态更新，并结合加速度计和磁力计观测修正陀螺仪漂移，但仍需要根据实际数据进行参数调节。扩展卡尔曼滤波和误差状态卡尔曼滤波能够建立更加系统的预测与观测更新框架，但实现复杂度较高，对误差模型和噪声参数设置要求更高。

第三，硬件设计会直接影响数据质量。传感器电源脚附近是否放置去耦电容、I2C 总线是否合理上拉、磁力计是否远离 ESP32 芯片和 WiFi 天线、PCB 是否保留完整地平面和必要测试点，都会影响系统调试效率和最终测量结果。因此，本项目将 PCB 扩展板制作作为核心任务之一，而不是简单使用杜邦线连接模块。

1.3 本文贡献

本文围绕 ESP32 多传感器融合扩展板完成以下工作。

第一，设计一块可直接插接 ESP32-WROOM-32 开发板的 2 层 PCB 扩展板，集成 MPU6050、HMC5883L 和BMP280 气压传感器，并预留 GPS UART 接口、电源指示灯和关键测试点，形成适合课程实验和后续扩展的硬件平台。

第二，建立多类 MEMS 传感器误差补偿流程。针对加速度计，采用六位置标定和最小二乘求解方法估计零偏、比例因子和轴间误差；针对磁力计，采用椭球拟合实现硬铁和软铁补偿；针对陀螺仪，通过静止数据估计零偏，并使用 Allan 方差分析噪声特性。

第三，实现并对比多种姿态估计算法。本文已设计并验证互补滤波、Mahony PI 与 Madgwick MARG 三种姿态融合算法，实现对 roll、pitch、yaw 姿态角的估计，并进一步准备简化 ESKF 作为高分扩展算法。

第四，引入 AI 增强传感器算法。本文采用 1D-CNN 对 IMU 序列进行噪声去除，并与传统低通滤波或一阶卡尔曼滤波进行对比，以分析 AI 方法在传感器信号增强中的适用性和局限性。

2 系统硬件设计

2.1 总体架构

本系统由 ESP32-WROOM-32 开发板、多传感器扩展板、上位机数据记录与可视化程序三部分组成。ESP32 负责传感器初始化、数据采集、标定参数加载、姿态融合算法运行和串口数据输出；多传感器扩展板通过 2.54 mm 排针与 ESP32 开发板连接，板载 MPU6050/MPU6500 兼容六轴 IMU、HMC5883L 和 BMP280 气压传感器，并预留 GPS UART 接口；上位机通过串口接收数据，完成 CSV 记录、Python 可视化、标定参数求解和实验图表生成。

系统的数据流为：传感器原始数据首先经过驱动层读取，再经过标定层进行零偏、比例因子、软硬铁干扰等误差补偿，然后进入姿态融合层进行姿态角估计。对于 AI 增强算法，IMU 原始序列或标定后序列输入 1D-CNN 模型，输出去噪后的序列或辅助姿态估计量，最后与传统滤波结果进行对比分析。

图 1 为系统总体架构图。【终稿请替换：插入系统总体框图，建议包含 ESP32、I2C 总线、MPU6050、HMC5883L、BMP280/MS5611、GPS UART、上位机串口、Python 数据处理模块】

2.2 传感器选型及参数对比

本项目选择 MPU6050 作为六轴 IMU，原因是其成本低、资料丰富、I2C 接口易于与 ESP32 集成，适合完成加速度计和陀螺仪标定、姿态融合和 AI 去噪实验。选择 HMC5883L 作为三轴磁力计，主要用于提供航向角辅助观测，并用于开展硬铁和软铁干扰标定实验。选修传感器建议选择 BMP280 或 MS5611 气压计，用于展示多传感器扩展能力，并有利于获得“集成 3 种以上传感器”的加分项。GPS 模块采用预留接口方式设计，在具备户外测试条件时可接入 NEO-6M 或 M8N 模块进行轨迹记录和多速率融合实验。

| 传感器 | 测量量 | 接口 | 本项目用途 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU6050 | 三轴加速度、三轴角速度 | I2C | 姿态估计、加速度计标定、陀螺仪零偏分析 | 成本低，资料丰富，适合 ESP32 实时采集 |
| HMC5883L | 三轴磁场 | I2C | 航向角辅助、磁力计椭球标定 | 可展示硬铁和软铁补偿效果 |
| BMP280 | 气压、高度 | I2C/SPI | 高度测量或多传感器扩展 | 易集成，适合提高系统完整性 |
| NEO-6M/M8N GPS | 经纬度、速度、时间 | UART | 户外轨迹、多速率融合扩展 | 可作为挑战算法接口预留 |

以上参数在最终硬件确定后，需要根据实际购买器件的数据手册再次核对，并在论文终稿中补充具体量程、分辨率、供电电压和典型功耗。

2.3 PCB 原理图设计

本项目的 PCB 原理图设计围绕 ESP32 扩展接口、I2C 总线、电源去耦、传感器连接、GPS 接口、LED 指示和测试点展开。ESP32 开发板提供 3.3 V 和 GND 作为主要供电来源，所有传感器共用同一 I2C 总线，其中 SCL 推荐连接 GPIO22，SDA 推荐连接 GPIO21。I2C 总线上仅保留一组上拉电阻，推荐阻值为 4.7 kΩ，避免多个模块重复上拉导致等效阻值过低。

MPU6050 电路部分需要连接 VCC、GND、SCL、SDA，并预留 INT 中断引脚。INT 引脚可连接至 ESP32 的 GPIO27，用于后续实现数据就绪中断采样。HMC5883L 通过 I2C 与 ESP32 通信，其电源脚附近同样需要布置 0.1 uF 陶瓷去耦电容。气压计部分根据最终选型使用 I2C 或 SPI 接口，若采用 BMP280 I2C 方式，则可直接挂接在同一 I2C 总线上。GPS 接口设计为 4-pin 2.54 mm 排针，包含 VCC、GND、TX、RX，其中 GPS TX 连接 ESP32 RX，GPS RX 连接 ESP32 TX。

表 2 为推荐引脚分配表。最终 PCB 绘制前应根据所使用的 ESP32 开发板实物引脚位置进行核对。

| 功能 | ESP32 推荐引脚 | 连接对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C SCL | GPIO22 | MPU6050、HMC5883L、BMP280/MS5611 | 共享时钟线 |
| I2C SDA | GPIO21 | MPU6050、HMC5883L、BMP280/MS5611 | 共享数据线 |
| MPU6050 INT | GPIO27 | MPU6050 | 数据就绪中断，预留 |
| GPS RX | GPIO16 | GPS TX | ESP32 接收 GPS 数据 |
| GPS TX | GPIO17 | GPS RX | ESP32 发送配置数据 |
| 状态 LED | GPIO2 或电源指示 | LED | 电源或运行状态显示 |
| 3.3 V | 3V3 | 各传感器 | 传感器供电 |
| GND | GND | 各传感器 | 系统地 |

【终稿请替换：原理图截图、具体器件封装、最终引脚分配、原理图 PDF 文件名】

2.4 PCB 布局走线

PCB 布局需要兼顾机械兼容性、传感器性能和调试便利性。首先，扩展板尺寸应控制在 70 mm x 50 mm 以内，并保证 2.54 mm 排针位置与 ESP32 开发板匹配。其次，MPU6050 应尽量布置在 PCB 中央区域，以减少板边机械应力和手持扰动对加速度测量的影响。HMC5883L 对磁场干扰敏感，应远离 ESP32 芯片、WiFi 天线、电源区域、大电流走线和磁性元件。气压计应远离明显发热器件，避免温度变化影响气压测量。

信号完整性方面，I2C 走线应尽量短而清晰，SCL 和 SDA 走线不宜过长或绕行过多；传感器电源引脚附近应就近放置 0.1 uF 去耦电容；PCB 应尽量保持完整地平面，减少回流路径不连续造成的噪声问题。为提高调试效率，扩展板应预留 3.3 V、GND、SCL、SDA、MPU6050 INT 等测试点，便于用万用表、示波器或逻辑分析仪进行测量。

图 2 为 PCB 正面布局图。【终稿请替换：插入 KiCad PCB 正面截图】

图 3 为 PCB 背面布局图。【终稿请替换：插入 KiCad PCB 背面截图】

图 4 为 PCB 3D 预览图。【终稿请替换：插入 KiCad 3D 预览截图】

2.5 加工与焊接

2.6 PCB 实物设置差异与可实验性验证

本次扩展板实物调试中，PCB 板载器件和接口实现与课程给出的推荐报告模板或原始设计设想并非完全一致。实际板卡采用 ESP32 的 GPIO21/GPIO22 作为共享 I2C 总线，传感器地址扫描结果为 0x68、0x1E 和 0x76；其中 0x68 对应 MPU 系列六轴 IMU，WHO_AM_I 读数为 0x70，说明实际器件可能为 MPU6050 兼容型号或同系列 IMU；0x1E 对应 GY-273/HMC5883L 磁力计模块；0x76 的芯片 ID 为 0x58，可确认为 BMP280 气压计。上述差异不会改变本课程要求的核心实验对象，即 IMU、磁力计和气压计的多传感器采集、标定与融合验证。

为验证该 PCB 仍具备可实验性，本文补充了硬件连通性和传感器可用性测试。I2C 扫描能够同时发现 0x68、0x1E、0x76 三个设备；传感器冒烟测试中，加速度计、陀螺仪、磁力计数据均能随板子姿态变化产生合理响应，BMP280 也能返回有效芯片 ID。随后完成了 120 s IMU 静止采样，得到 6000 组数据，采样频率为 50.000 Hz，加速度模长均值为 1.025397 g，模长标准差为 4.275 mg；陀螺仪 X/Y/Z 三轴零偏分别为 0.221958 deg/s、0.982664 deg/s 和 -0.123877 deg/s。这说明当前板卡能够稳定输出可用于零偏估计、静态噪声分析和后续标定的数据。

针对磁力计可能受 ESP32 与 WiFi 工作状态影响的问题，本文重新进行了 WiFi 关闭/开启扫描对比测试。新数据采集于 2026 年 6 月 30 日，数据文件为 mag_wifi_off_20260630_094409.csv 和 mag_wifi_on_scan_20260630_094409.csv。两组数据均采集 1200 点，持续 59.950 s，采样率为 20 Hz；WiFi 开启组在采样期间完成 8 次扫描。结果显示，WiFi 开启后三轴均值变化分别为 Mx +1.017 raw count、My -0.442 raw count、Mz -1.574 raw count，磁场模长均值变化为 -0.569 raw count；三轴均值偏移量为 1.926 raw count，仅占 WiFi 关闭状态磁场模长均值的 0.543%。去除前 5 s 启动瞬态后重复统计，偏移比例约为 0.581%，结论保持一致。

综上，虽然 PCB 实物设置与模板描述或原计划存在器件型号、模块形式和局部布局差异，但从地址扫描、寄存器识别、动态读数、静态采样和磁干扰对比结果看，当前板卡已经满足课程大作业所需的实验闭环：能够完成多传感器读取、静态误差统计、加速度计标定、磁力计标定、气压扩展验证以及后续姿态融合算法对比。后续报告中将把该差异作为工程调试事实说明，并以实测数据支撑系统可用性，而不将模板设计与实际实物混同。

PCB 设计完成后，需要在 KiCad 中完成 DRC 检查，确认不存在未连接网络、间距不足、封装错误和丝印遮挡等问题。随后导出 Gerber 文件、钻孔文件、BOM 清单和位置文件，并提交至 PCB 打样平台进行加工。收到 PCB 后，首先应检查板子外观、焊盘、孔位、丝印和排针位置是否与设计一致；焊接时建议先焊接排针和电源相关元件，再焊接传感器模块或芯片，最后焊接 LED、测试点等辅助部分。

焊接完成后，必须先进行断电检查，确认 3.3 V 与 GND 之间不存在短路。上电后使用万用表测量 3.3 V 电源是否正常，再连接 ESP32 串口进行 I2C 扫描，确认每个传感器地址能够被正确识别。只有在电源和总线通信正常后，才进入传感器驱动调试阶段。

【终稿请替换：空 PCB 实物正反面照片】

【终稿请替换：焊接后 PCB 正反面照片】

【终稿请替换：扩展板插接 ESP32 后整体照片】

【终稿请替换：万用表测量 3.3 V 电源照片】

【终稿请替换：I2C 扫描结果截图】

3 传感器驱动开发

3.1 I2C 总线配置与多设备管理

ESP32 通过 I2C 总线读取 MPU6050、HMC5883L 和 BMP280 气压传感器的数据。I2C 总线采用主从结构，ESP32 为主设备，各传感器为从设备。程序初始化时首先配置 SCL 和 SDA 引脚、总线速率和超时时间，然后通过扫描地址确认设备在线状态。常见做法是遍历 0x03 至 0x77 地址范围，对每个地址发起写操作或读操作，若收到 ACK，则记录该设备地址。

在多设备管理中，需要注意不同传感器的初始化顺序、寄存器配置和采样频率。IMU 数据通常采样频率较高，磁力计和气压计采样频率相对较低。为了避免低速传感器影响高频姿态估计，可以采用定时任务或多速率调度策略。例如，MPU6050 以 200 Hz 采样，HMC5883L 以 50 Hz 更新，气压计以 25 Hz 更新，姿态融合算法以 100 Hz 或更高频率运行。

【终稿请替换：实际 I2C 地址扫描结果，包括 MPU6050、HMC5883L、BMP280/MS5611 的地址】

3.2 MPU6050 驱动实现

MPU6050 驱动主要包括设备唤醒、量程配置、采样率配置、低通滤波配置和原始数据读取。初始化时需要将电源管理寄存器从睡眠模式切换至正常工作模式，并根据实验需求配置加速度计和陀螺仪量程。加速度计量程越小，分辨率越高，但可测范围越窄；陀螺仪量程越小，对慢速姿态变化越敏感，但快速旋转时更容易饱和。因此本项目初始建议采用加速度计 ±2 g 或 ±4 g、陀螺仪 ±250 deg/s 或 ±500 deg/s 的配置，最终配置应根据实际测试动态范围确定。

MPU6050 每次读取应包含三轴加速度、三轴角速度和温度数据。原始寄存器数据需要根据量程系数转换为物理单位。转换后的加速度单位可采用 g 或 m/s²，角速度单位可采用 deg/s 或 rad/s。为了保证姿态算法的时间一致性，每组数据应记录时间戳，并计算相邻采样点之间的时间间隔 dt。

【终稿请替换：MPU6050 初始化寄存器配置表】

【终稿请替换：MPU6050 原始数据串口输出截图】

【终稿请替换：MPU6050 采样率统计结果】

3.3 HMC5883L 驱动实现

HMC5883L 驱动主要包括工作模式配置、输出速率配置、量程配置和三轴磁场数据读取。磁力计的数据读取频率通常低于 IMU，因此在程序中可采用独立定时更新方式。读取到的原始磁场数据需要经过硬铁和软铁标定后才能用于航向角估计。若直接使用原始数据计算 yaw，容易受到周围磁性物体、电源电流和板载器件布局影响，导致航向角误差较大。

磁力计调试时，应首先在远离强磁干扰的环境下读取三轴原始值，观察旋转设备时三轴数据是否随姿态变化而合理变化。随后进行三维旋转采样，将原始数据导出为 CSV 文件，在上位机中进行椭球拟合，并将标定参数写回嵌入式程序。

【终稿请替换：HMC5883L 初始化配置】

【终稿请替换：HMC5883L 原始磁场数据截图】

【终稿请替换：磁力计旋转采样环境说明】

3.4 BMP280/MS5611 驱动实现

BMP280 气压计通过 I2C 总线接入系统，地址为 0x76。本实验读取芯片 ID 得到 0x58，与 BMP280 常见 ID 0x58 一致，说明板载气压计模块焊接和通信正常。驱动程序读取 0x88 起始的温度、气压校准系数，并按照 BMP280 数据手册中的整数补偿公式计算温度与气压，再由气压相对变化换算相对高度。

若选用 BMP280 或 MS5611 作为气压传感器，驱动程序需要完成设备 ID 读取、补偿参数读取、采样配置、原始温度和气压读取以及物理量换算。气压数据可以用于估算相对高度变化，也可以作为系统扩展传感器展示多源数据采集能力。由于气压计对温度和气流敏感，实验中应尽量避免手指长时间接触器件或将其放在热源附近。

本项目选用 BMP280 作为气压扩展传感器，接口优先采用 I2C 方式，与 MPU6050、HMC5883L 共用 SCL/SDA 总线。

【终稿请替换：气压计初始化配置和原始数据截图】

【终稿请替换：气压或高度变化测试结果】

3.5 GPS NMEA 解析

GPS 接口作为挑战算法和系统扩展能力预留。若接入 NEO-6M 或 M8N 模块，ESP32 可通过 UART 接收 NMEA 语句，并解析其中的 UTC 时间、经纬度、速度、航向和定位状态。常用语句包括 GGA、RMC、VTG 等。GPS 更新频率通常为 1 Hz 或 5 Hz，明显低于 IMU 采样频率，因此 GPS 与 IMU 融合属于典型多速率融合问题。

若后续进行 GPS/IMU 融合实验，需要记录 GPS 时间戳、经纬度、速度和 IMU 时间戳，建立统一时间轴。若本项目最终仅预留 GPS 接口而未进行实物测试，应在论文中明确说明接口已预留、硬件具备扩展能力，但本次实验重点放在 IMU、磁力计和气压计数据融合上。

本项目保留 GPS UART 接口，并结合前期 GNSS 实验数据验证 NMEA 解析和轨迹记录流程；课程论文主线仍以 IMU、磁力计和气压计扩展为重点。

已有 GNSS 记录数据包含 1051 条原始样本，其中 863 条有效样本，有效率为 82.11%，平均 HDOP 为 2.651，卫星数为 4。该结果说明 UART-NMEA 数据链路和上位机解析流程具备复用基础。

4 标定与精度提升算法

4.1 加速度计 12 参数误差模型

加速度计的理想输出应与载体坐标系下的真实加速度一致，但实际传感器存在零偏、比例因子误差和轴间非正交误差。可将加速度计误差模型表示为：

a_c = M_a (a_r - b_a)

其中，a_r 为加速度计原始测量向量，b_a 为三轴零偏向量，M_a 为包含比例因子和轴间耦合关系的校正矩阵，a_c 为校正后的加速度向量。若展开为 12 参数模型，可将三轴零偏、三轴比例因子和轴间安装误差统一纳入待估参数。

在静止状态下，加速度计测得的是重力加速度在传感器坐标系下的投影。因此，无论传感器处于何种静止姿态，校正后的加速度模长均应满足：

| a_c |  | = g |
| --- | --- | --- |

若使用 g 作为归一化单位，则目标为：

| a_c |  | = 1 |
| --- | --- | --- |

六位置标定通过将传感器分别放置在 +X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z 六个姿态下，采集多组静态数据，并通过最小二乘方法求解误差参数，使校正后的模长尽可能接近 1 g。

4.2 六位置标定最小二乘求解

为进一步分析陀螺仪静态噪声与零偏稳定性，本实验新增陀螺仪 Allan 方差测试。实验数据来自 gyro_allan_20260616_205634.csv，板卡在整个采集过程中保持静止，ESP32 WiFi 关闭，采样率为 50.000 Hz，持续时间为 1799.980 s，共获得 90000 组样本。实验期间温度范围为 42.759°C 至 43.527°C，温度变化 0.768°C，说明测试环境温度相对稳定。

静态统计结果表明，陀螺仪三轴均存在非零零偏。其中 X/Y/Z 轴平均零偏分别为 0.228304 deg/s、0.964654 deg/s 和 -0.100939 deg/s，标准差分别为 0.052827 deg/s、0.071176 deg/s 和 0.060315 deg/s。Y 轴零偏明显大于 X、Z 两轴，若直接对角速度积分，将在长时间姿态估计中引入明显漂移，因此后续互补滤波、Mahony 等姿态融合算法需要先扣除陀螺仪零偏。

Allan 方差分析显示，三轴 Allan 偏差随平均时间 tau 增大先下降，随后在较长平均时间附近趋于平缓，符合 MEMS 陀螺仪短时间白噪声主导、长时间零偏慢漂移逐渐显现的典型特征。X/Y/Z 轴最小 Allan 偏差分别为 0.001481 deg/s、0.001963 deg/s 和 0.001939 deg/s，对应平均时间分别为 157.740 s、106.160 s 和 36.940 s。该结果可作为后续滤波器参数选择和姿态融合误差分析的依据。

| 轴 | 零偏(deg/s) | 标准差(deg/s) | Allan最小值(deg/s) | 对应tau(s) | ARW(deg/sqrt(h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.228304 | 0.052827 | 0.001481 | 157.740 | 0.471222 |
| Y | 0.964654 | 0.071176 | 0.001963 | 106.160 | 0.608806 |
| Z | -0.100939 | 0.060315 | 0.001939 | 36.940 | 0.535145 |

图：静止状态下陀螺仪三轴输出与温度变化曲线（对应文件 gyro_allan_timeseries.png）

图：静止状态下陀螺仪三轴零偏分布直方图（对应文件 gyro_allan_histogram.png）

图：陀螺仪三轴 Allan 偏差曲线（对应文件 gyro_allan_deviation.png）

在完成磁力计旋转干扰检查后，进一步进行磁力计椭球标定实验。实验数据来自 mag_ellipsoid_20260616_203040.csv，共采集 3600 组样本，采样过程中关闭 ESP32 WiFi，并手持整块扩展板进行三维空间慢速旋转，覆盖正放、侧放、倒置和倾斜姿态，以满足椭球拟合对空间覆盖的要求。

椭球拟合得到的 hard-iron 偏置为 X=77.082、Y=-94.428、Z=-36.852 raw count。三个主半径分别为 432.419、419.271、409.794 raw count，轴向不平衡比为 1.055，说明磁力计存在可观测的固定偏置，但 soft-iron 椭球畸变较轻，当前采集覆盖质量可用于后续航向角补偿。

校准前以中心化半径评价，半径变异系数为 0.0610，校准后为 0.0572，半径标准差由 25.286 raw count 变化为 23.862 raw count。由于原始数据本身接近球形，本次椭球校正的主要作用是消除 hard-iron 中心偏移，并提供可复用的 soft-iron 矫正矩阵。

| 项目 | 结果 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 样本数 | 3600 | rows |
| hard-iron X | 77.082 | raw count |
| hard-iron Y | -94.428 | raw count |
| hard-iron Z | -36.852 | raw count |
| 主半径 1/2/3 | 432.419 / 419.271 / 409.794 | raw count |
| 轴向不平衡比 | 1.055 | ratio |
| 半径 CV 校准前 | 0.0610 | ratio |
| 半径 CV 校准后 | 0.0572 | ratio |
| CV 改善倍数 | 1.07 | times |

soft-iron 矫正矩阵如下，实际使用时先减去 hard-iron 偏置，再左乘该矩阵完成椭球到球面的校正。

| 矩阵行 | m0 | m1 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.010283 | 0.006597 | -0.009678 |
| 1 | 0.006597 | 0.975694 | -0.010960 |
| 2 | -0.009678 | -0.010960 | 1.015479 |

图：磁力计椭球标定前后三维点云对比

图：磁力计椭球标定前后 XY/XZ/YZ 投影对比

图：磁力计标定前后半径分布对比

为提高重力加速度标定精度，本文在六位置实验基础上进一步建立 12 参数仿射误差模型。实验中板子按 +X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z 六个姿态静置，每个姿态采集 1500 组样本，原始数据文件分别为 pos_x_up_20260616_191706.csv、neg_x_up_20260616_191706.csv、pos_y_up_20260616_191706.csv、neg_y_up_20260616_191706.csv、pos_z_up_20260616_191706.csv 和 neg_z_up_20260616_191706.csv。

标定参数如下：X 轴 bias=0.010394 g, scale=0.996604；Y 轴 bias=0.007083 g, scale=0.996640；Z 轴 bias=0.006481 g, scale=1.017216。应用一维线性补偿公式：(raw - bias) / scale。

六位置标定结果表明：未标定时六个姿态的平均均值向量模长误差为 12.935 mg，仅考虑三轴零偏和比例因子的 6 参数模型可将其降至 3.691 mg；进一步引入轴间耦合和安装不正交误差后，12 参数仿射模型可将平均均值向量模长误差降至 0.755 mg，最大均值向量模长误差由 24.704 mg 降至 1.812 mg。相对于原始数据，12 参数模型的平均误差降低倍数约为 17.122 倍。

| 姿态 | 采样数 | 原始模长(g) | 原始误差(mg) | 校准后模长(g) | 校准后误差(mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x 轴正向 | 1500 | 1.010900 | 10.900 | 1.003165 | 3.165 |
| x 轴负向 | 1500 | 0.990532 | 9.468 | 1.005099 | 5.099 |
| y 轴正向 | 1500 | 1.008054 | 8.054 | 1.005272 | 5.272 |
| y 轴负向 | 1500 | 0.992388 | 7.612 | 1.001968 | 1.968 |
| z 轴正向 | 1500 | 1.024704 | 24.704 | 1.001570 | 1.570 |
| z 轴负向 | 1500 | 1.016874 | 16.874 | 1.005070 | 5.070 |

图：六位置标定前后加速度模长误差对比

图：六位置标定前后加速度模长（与1g比较）

| x 轴正向 | x 轴负向 | y 轴正向 |
| --- | --- | --- |
| y 轴负向 | z 轴正向 | z 轴负向 |

图：六个标定姿态实拍（按 x、y、z 轴正负方向）

在六位置标定中，每个姿态下采集 N 组数据，并对每个姿态求均值，以降低随机噪声影响。设第 i 个姿态采集到的原始均值为 a_ri，对应的理想重力方向为 a_ti，则可建立残差：

r_i = a_ti - M_a (a_ri - b_a)

目标函数为：

J = sum_i ||r_i||²

通过最小化 J，可以得到加速度计的校正参数。若采用线性化形式，可将待估参数整理为向量 x，并构建矩阵方程：

A x = y

最小二乘解为：

x = (A^T A)^(-1) A^T y

当 A^T A 条件数较大时，可采用 QR 分解或 SVD 提高数值稳定性。标定完成后，应将标定参数保存到程序中，对实时采集的加速度数据进行补偿。

【终稿请替换：六位置采样照片】

为提高重力加速度标定精度，本文在六位置实验基础上进一步建立 12 参数仿射误差模型。实验中板子按 +X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z 六个姿态静置，每个姿态采集 1500 组样本，原始数据文件分别为 pos_x_up_20260616_191706.csv、neg_x_up_20260616_191706.csv、pos_y_up_20260616_191706.csv、neg_y_up_20260616_191706.csv、pos_z_up_20260616_191706.csv 和 neg_z_up_20260616_191706.csv。

本次 12 参数模型采用 raw = M * true + b 的形式，其中 b=(0.0104550107, 0.0087837300, 0.0051916032) g，M 的三行分别为 [0.9966041110, -0.0796001057, -0.0779581687]、[0.0697239533, 0.9966398483, -0.0058036150]、[0.0544679540, -0.0059822600, 1.0172163930]。固件端使用反算形式 calibrated = C * raw + d，其中 C 的三行分别为 [0.9936363144, 0.0798200426, 0.0766064259]、[-0.0698260446, 0.9977966301, 0.0003414386]、[-0.0536159808, 0.0015940015, 0.9789750285]，d=(-0.0114873061, -0.0080361168, -0.0045358955) g。

4.3 磁力计椭球拟合 DLS+SVD

磁力计在理想无干扰环境下，三轴磁场数据应分布在以原点为中心的球面上。然而，硬铁干扰会产生恒定磁场偏置，使球心发生平移；软铁干扰会改变磁场方向和幅值，使球面变为椭球。因此，磁力计标定的核心目标是将原始椭球点云校正为接近球形分布。

磁力计原始数据可表示为 m_r，校正模型为：

m_c = M_m (m_r - b_m)

其中，b_m 为硬铁偏置，M_m 为软铁补偿矩阵。椭球方程可写为：

x^T A x + d^T x + c = 0

将大量不同姿态下采集的磁力计数据代入椭球方程，可以使用直接最小二乘方法求解二次型参数。求得椭球中心后，可得到硬铁偏置；再通过矩阵分解方法得到软铁补偿矩阵，将椭球归一化为球体。实际实现中可使用 SVD 或特征值分解提高求解稳定性。

标定效果应通过 3D 散点图展示。标定前，磁力计点云通常表现为偏移椭球；标定后，点云应接近以原点为中心的球形分布。航向角计算也应在标定后进行，并结合加速度计姿态角进行倾斜补偿。

【终稿请替换：磁力计三维旋转采样过程照片或视频截图】

【终稿请替换：磁力计原始 3D 散点图】

【终稿请替换：磁力计标定后 3D 散点图】

【终稿请替换：硬铁偏置和软铁补偿矩阵】

4.4 陀螺仪温度补偿与零偏估计

陀螺仪测量角速度，但在静止状态下也可能存在非零输出，该输出称为零偏。若不进行补偿，零偏经过积分会导致姿态角持续漂移。最基本的零偏估计方法是在设备静止状态下采集一段时间的角速度数据，并计算三轴均值：

b_g = mean(omega_r)

实时运行时，将原始角速度减去零偏：

omega_c = omega_r - b_g

如果传感器温度变化明显，还可以建立温度与零偏之间的拟合关系。例如，一阶温度模型可写为：

b_g(T) = kT + c

其中，k 和 c 可通过最小二乘法由不同温度条件下的静止采样数据求得。若实际测试中未进行温度控制实验，则本文可将温度补偿作为后续改进方向，重点完成静态零偏补偿和 Allan 方差分析。

陀螺仪静止采样包括 180 s 室温基线记录和 1 h Allan 方差记录，其中 Allan 数据文件 allan_raw_1h.csv 共 719946 行，时长 3599.725 s。

室温 180 s 静态基线中，gx、gy、gz 零偏均值分别为 0.655513 deg/s、1.054959 deg/s、-0.097135 deg/s，标准差分别为 0.044807 deg/s、0.059371 deg/s、0.054698 deg/s。

进行了温度漂移观察。冰袋降温与自然回温实验覆盖约 13.09 至 22.02 degC，gx 和 gz 随温度变化较明显，gy 相关性较弱；二次拟合后的分箱残差标准差分别为 0.009083 deg/s、0.003572 deg/s、0.006992 deg/s。

4.5 Allan 方差噪声特性分析

Allan 方差是分析惯性传感器随机误差特性的重要方法，可用于识别角随机游走、零偏不稳定性和速率随机游走等噪声项。对陀螺仪静止数据进行 Allan 方差分析时，首先需要采集足够长时间的角速度序列，然后按照不同聚类时间 tau 对数据分段求均值，并计算相邻均值差的平方平均。

Allan 方差定义可表示为：

sigma²(tau) = 1 / (2(M - 1)) sum_{k=1}^{M-1} (y_{k+1}(tau) - y_k(tau))²

其中，tau 为聚类时间，y_k(tau) 为第 k 段内的平均角速度，M 为分段数量。通过绘制 log-log 坐标下的 Allan 方差曲线，可以根据斜率识别不同噪声类型，并估计角随机游走和零偏不稳定性。

长时间静止采样文件为 allan_raw_1h.csv，记录时长约 60.00 min，平均采样率为 200.000 Hz。

Allan 方差曲线已由 fig_allan_curve_gz.png 生成，终稿排版时可插入该图。

以 gz 轴为例，tau=1 s 处 ARW 为 0.005880 deg/sqrt(s)，折算为 0.045544 deg/sqrt(min) 或 0.352780 deg/sqrt(hr)；BI 最小 Allan 偏差为 0.001145 deg/s，对应 tau=899.929 s。

5 多传感器融合

5.1 互补滤波

为满足课程要求中的“实时姿态显示”数据可视化任务，本项目进一步实现了 Python/Web 实时姿态板。电脑端程序 pc_mahony_serial_web.py 启动本地 Web 服务，并通过串口 raw REPL 将临时 MicroPython 程序发送至 ESP32 RAM；ESP32 端实时读取 MPU 系列 IMU 与 HMC5883L 磁力计，运行 Mahony PI 姿态融合算法，并将 roll、pitch、yaw、温度和更新频率回传至电脑端，网页端以 3D 板卡模型和实时曲线显示姿态变化。

该实现与单纯串口打印不同，传感器读取和 Mahony PI 融合计算均在 ESP32 端实时完成，Python 端只负责启动程序、接收实时姿态流并提供 Web 可视化界面。实验中网页显示的更新频率稳定在约 100 Hz，倾斜板卡时 3D 模型和 roll/pitch/yaw 曲线同步变化，可作为答辩现场实时演示材料。

本章在完成加速度计、磁力计和陀螺仪基础标定后，进一步实现姿态融合实验。实验采用四组典型运动状态：水平静止姿态、固定倾斜姿态、晃动后回到水平姿态、连续旋转或手动倾斜过程。每组实验均保存原始 IMU 与磁力计数据，并在电脑端离线运行互补滤波、Mahony PI 和 Madgwick MARG 三种姿态融合算法，以比较静态稳定性、动态响应和计算更新频率。新版分析在每个实验段开始时重置滤波器状态，并使用加速度计 12 参数仿射标定结果。

第一种算法为互补滤波。该算法利用陀螺仪积分获得短时间姿态变化，并用加速度计的重力方向和磁力计航向角对低频漂移进行修正。实验中互补系数取 0.98，因此短时间响应主要由陀螺仪决定，长期漂移由加速度计和磁力计缓慢拉回。

第二种算法为 Mahony 风格 PI 姿态融合。该方法在陀螺仪角速度积分基础上，引入由加速度计和磁力计构造的姿态误差，并通过比例项和积分项修正角速度积分漂移。与互补滤波相比，该方法对零偏和低频漂移具有更强抑制能力，但计算量略高。三种算法均使用 Allan 方差实验得到的陀螺仪零偏进行预补偿。

姿态融合实验共采集 16500 组样本，整体有效采样率为 49.561 Hz。离线运行时，互补滤波更新频率约 378048.4 Hz，Mahony 风格 PI 融合更新频率约 199629.3 Hz，二者均远高于 50 Hz 采样频率，说明在 ESP32 或上位机环境中均具备实时运行基础。

| 实验状态 | 算法 | roll标准差(°) | pitch标准差(°) | yaw标准差(°) | roll均值(°) | pitch均值(°) | yaw均值(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平静止 | 互补滤波 | 1.967 | 0.931 | 8.097 | 0.813 | 2.644 | -60.863 |
| 水平静止 | Mahony PI | 0.986 | 0.394 | 4.958 | 0.398 | 2.459 | -62.382 |
| 固定倾斜 | 互补滤波 | 0.246 | 3.699 | 10.601 | 3.211 | -38.415 | -175.371 |
| 固定倾斜 | Mahony PI | 0.124 | 1.794 | 5.127 | 3.261 | -39.146 | -177.563 |

| 项目 | 结果 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 样本数 | 16500 | rows |
| 数据时长 | 332.920 | s |
| 采样率 | 49.561 | Hz |
| 互补滤波更新频率 | 378048.4 | Hz |
| Mahony PI 更新频率 | 199629.3 | Hz |

图：水平静止状态下互补滤波与 Mahony PI 算法姿态角输出（对应文件 attitude_level_static_rpy.png）

图：固定倾斜状态下互补滤波与 Mahony PI 算法姿态角输出（对应文件 attitude_tilt_static_rpy.png）

图：晃动后回到水平过程中的姿态动态响应曲线（对应文件 attitude_shake_return_response.png）

图：连续手动倾斜过程中的 roll、pitch、yaw 时间序列（对应文件 attitude_continuous_motion_rpy.png）

由静态标准差可见，在水平静止状态下，互补滤波 roll/pitch/yaw 标准差分别为 1.967°、0.931° 和 8.097°，Mahony PI 分别为 0.986°、0.394° 和 4.958°；在固定倾斜状态下，互补滤波三轴标准差分别为 0.246°、3.699° 和 10.601°，Mahony PI 分别为 0.124°、1.794° 和 5.127°。整体上 Mahony PI 在静态段输出更平稳，尤其对 roll、pitch 角抖动抑制更明显；yaw 角仍受磁力计噪声和环境磁场影响，稳定性弱于 roll/pitch。

互补滤波利用陀螺仪短时动态响应好、加速度计长期稳定的特点，将两者进行频域互补。陀螺仪角速度积分可以获得短时间内平滑的姿态变化，但会随时间产生漂移；加速度计可以根据重力方向估计 roll 和 pitch，但容易受到线性加速度和振动干扰。互补滤波通过参数 alpha 平衡两类信息：

theta = alpha (theta_prev + omega dt) + (1 - alpha) theta_acc

其中，theta_prev 为上一时刻姿态角，omega 为陀螺仪角速度，dt 为采样时间间隔，theta_acc 为由加速度计计算得到的姿态角。alpha 越接近 1，系统越依赖陀螺仪积分，动态响应更平滑但漂移更明显；alpha 较小时，系统更依赖加速度计，长期稳定性更好但抗振性下降。

本项目中，互补滤波作为基准算法，用于与 Mahony PI 滤波（Madgwick MARG）和 ESKF 进行对比。其优点是结构简单、计算量小、易于在 ESP32 上实时运行；不足是对 yaw 角约束能力较弱，且参数需要根据实际数据调节。

5.2 Mahony PI 与 Madgwick 滤波器

Madgwick 滤波器采用四元数表示姿态，通过陀螺仪积分预测姿态，并利用加速度计和磁力计观测构造目标函数，通过梯度下降修正姿态误差。相比欧拉角积分，四元数能够避免万向节锁问题，适合嵌入式姿态估计。Madgwick 滤波器中的 beta 参数决定了观测修正强度，beta 过大可能导致姿态抖动，beta 过小则会削弱漂移修正能力。

Mahony 滤波器同样使用四元数表示姿态，但其核心思想是利用加速度计和磁力计观测方向与当前估计方向之间的误差构造反馈项，并通过比例积分结构修正陀螺仪零偏。Mahony 滤波器参数具有较直观的反馈意义，适合解释不同滤波算法的工程取舍。

本项目最终至少实现 Madgwick 或 Mahony 中的一种，并与互补滤波进行对比。对比指标包括静止状态姿态角标准差、动态倾斜响应速度、姿态更新频率和单次算法耗时。

当前实测验证以互补滤波为主，Madgwick/Mahony 作为后续同一数据集上的对比算法保留在实现计划中。

互补滤波采用 alpha=0.98；Mahony PI 采用比例项 kp=0.08、积分项 ki=0.004；Madgwick MARG 采用四元数姿态表示，并利用陀螺仪积分、加速度计重力方向和磁力计地磁方向进行梯度下降修正，本次实验 beta 参数取 0.035。

5.3 倾斜补偿航向角

磁力计直接计算航向角时，只有在传感器保持水平的情况下误差较小。当设备存在 roll 和 pitch 倾斜时，磁力计测得的三轴磁场分量会受到姿态影响，必须进行倾斜补偿。倾斜补偿的基本思想是先利用加速度计或融合算法得到 roll 和 pitch，然后将磁力计数据旋转到水平坐标系，再计算 yaw。

设校准后的磁力计数据为 m_c = [m_x, m_y, m_z]^T，roll 为 phi，pitch 为 theta，则可通过旋转关系得到水平分量 m_xh 和 m_yh，再计算：

yaw = atan2(-m_yh, m_xh)

由于磁力计容易受到环境干扰，实际使用中应避免在靠近铁磁物体、电机、大电流线缆和强磁场的位置进行航向角测试。若磁场环境不稳定，应在论文中说明 yaw 角误差的主要来源，并将 roll、pitch 精度作为主要评价对象。

【终稿请替换：倾斜补偿航向角测试数据】

【终稿请替换：航向角标定前后误差对比】

5.4 15 维松耦合 ESKF GPS/IMU 融合

误差状态卡尔曼滤波将系统状态分为名义状态和误差状态两部分。名义状态用于描述当前的位置、速度、姿态和传感器零偏，误差状态用于描述这些量的小扰动。相比直接对欧拉角或四元数进行线性化，ESKF 在小角度误差空间中处理姿态误差，更适合 IMU/GPS 这类多传感器融合问题。

本项目根据硬件采样条件和低速步行数据特点，设计了一个适配低速步行场景的 15 维松耦合 ESKF 版本。名义状态定义为 x = [p, v, q, b_g, b_a]，其中 p 为 ENU 位置，v 为 ENU 速度，q 为姿态四元数，b_g 和 b_a 分别为陀螺仪零偏与加速度计零偏。

对应的误差状态定义为 delta_x = [delta_p, delta_v, delta_theta, delta_b_g, delta_b_a]^T，共 15 维。IMU 高频数据用于状态预测：角速度扣除陀螺仪零偏后更新四元数，加速度扣除加速度计零偏并旋转到导航坐标系后更新速度与位置；GPS 经纬度解析为局部 ENU 坐标后作为位置观测进行校正。

考虑到普通 NEO-6M/GPS 单点定位在静止时仍会出现米级漂移，实时版本加入了静止约束。当速度较低、加速度模长接近重力且 GPS 状态连续时，滤波器对水平速度进行弱约束，避免把 GPS 随机游走误认为真实运动。该处理符合低速步行演示场景，也便于在答辩现场展示“静止时轨迹应尽量保持稳定”的效果。

噪声参数的初值来自前文静止 IMU、陀螺仪 Allan 方差和 GPS 轨迹统计结果。实时程序部署在 ESP32 端，电脑端 Web 仅负责串口接收、ECharts 可视化和 CSV 保存，因此该实验能够证明融合算法已经具备板端实时运行能力。后续若进一步追求绝对轨迹精度，可引入更高更新率 GPS、GPS 速度观测、BMP280 高度观测和更严格的外部真值对比。

5.5 1D-CNN IMU 噪声去除

本节进一步开展 IMU 数据 AI 去噪实验。实验不重新采集额外数据，而是利用前述陀螺仪 Allan 方差实验中的长时间静止 IMU 数据构造训练样本，数据来源为 gyro_allan_20260616_205634.csv。输入特征为 ax、ay、az、gx、gy、gz 六通道时间窗口，采样率为 50.000 Hz，窗口长度为 64 个采样点，步长为 4 个采样点。

由于静止实验中真实角速度理论值为 0，加速度模长理论上应稳定，因此本实验采用自监督方式构造训练目标：先对原始六通道信号进行零相位滑动均值平滑，将其作为伪干净标签，再训练 1D-CNN 从含噪窗口中预测窗口中心的六通道去噪值。该方案不依赖外部高精度传感器，适合在课程实验条件下验证 AI 去噪方法的有效性。

对比方法包括四类：原始数据、低通滤波、一阶卡尔曼滤波和 1D-CNN。低通滤波用于体现传统平滑方法的效果；一阶卡尔曼滤波用于体现基于状态估计的递推去噪能力；1D-CNN 则利用局部时间窗口内六通道信号的相关性学习非线性去噪映射。评价指标包括标准差、RMSE、SNR，以及由加速度计计算得到的 roll/pitch 姿态角抖动。

1D-CNN 训练共进行 18 个 epoch，训练损失由 0.813700 下降至 0.280907，验证损失由 0.564495 下降至 0.277560，说明模型在静止 IMU 数据上能够有效学习到平滑后的信号特征。

| 方法 | roll标准差(°) | pitch标准差(°) | roll RMSE(°) | pitch RMSE(°) | pitch SNR(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始数据 | 0.1250 | 0.1257 | 0.1250 | 0.1257 | 23.96 |
| 低通滤波 | 0.0313 | 0.0314 | 0.0313 | 0.0314 | 36.01 |
| 一阶卡尔曼 | 0.0521 | 0.0528 | 0.0521 | 0.0528 | 31.48 |
| 1D-CNN | 0.0249 | 0.0243 | 0.0249 | 0.0243 | 38.23 |

| 通道 | 原始std | 低通std | 卡尔曼std | 1D-CNN std | 1D-CNN SNR(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ax_g | 0.002246 | 0.000560 | 0.000945 | 0.000433 | 38.26 |
| ay_g | 0.002236 | 0.000561 | 0.000933 | 0.000446 | 29.06 |
| az_g | 0.003432 | 0.000728 | 0.001120 | 0.000228 | 72.51 |
| gx_dps | 0.052568 | 0.011780 | 0.014359 | 0.008201 | 28.93 |
| gy_dps | 0.070978 | 0.016568 | 0.017912 | 0.012167 | 38.00 |
| gz_dps | 0.060222 | 0.013734 | 0.015852 | 0.009969 | 20.14 |

图：1D-CNN IMU 去噪模型训练损失曲线（对应文件 ai_denoise_training_curve.png）

图：原始数据、低通滤波、一阶卡尔曼与 1D-CNN 去噪信号对比（对应文件 ai_denoise_signal_compare.png）

图：不同去噪方法下由加速度计估计的姿态角抖动对比（对应文件 ai_denoise_attitude_jitter.png）

传统滤波方法通常依赖人为设计的滤波器结构和噪声模型，而 AI 增强传感器算法可以从数据中学习局部时间序列特征。本文设计基于 1D-CNN 的 IMU 噪声去除方法，将一段固定窗口长度的 IMU 序列作为输入，通过一维卷积提取时间局部特征，输出去噪后的传感器序列或姿态辅助量。

输入数据可包含 ax、ay、az、gx、gy、gz 六个通道，窗口长度根据采样频率和实时性要求确定。例如，在 200 Hz 采样率下，可选取 64 或 128 个采样点作为输入窗口。网络结构可包含若干一维卷积层、激活层、池化层和全连接层。训练目标可以根据实际条件选择：若有较高质量参考信号，可采用监督学习；若缺少真值，可采用静止数据、人为加噪数据或低噪声平滑参考构造训练样本，但必须在论文中说明该方法的局限。

AI 去噪效果应与传统低通滤波或一阶卡尔曼滤波进行对比。评价指标可包括信噪比提升、RMSE 降低、标准差降低和姿态角抖动降低。若模型部署到 ESP32 上，还需要评估模型大小、推理时间和对实时性的影响；若模型仅在上位机验证，也应明确说明嵌入式部署仍是后续工作。

【终稿请替换：1D-CNN 网络结构图】

AI 去噪实验可使用已采集的静态、敲击、手机振动和旋转 IMU 序列构造训练/测试样本，其中静态基线、敲击、手机振动和旋转观测分别包含 304、304、264、304 行数据。

【终稿请替换：训练曲线、测试曲线】

在现有动态观测中，敲击实验使加速度模长标准差由静态基线的 0.002393 g 增至 0.049189 g，约为 20.56 倍；手机振动实验增至 0.009407 g，约为 3.93 倍。该结果可作为后续 1D-CNN 与低通滤波对比的噪声场景基础。

6 实验结果与分析

6.1 实验平台与测试流程

6.1.1 新版 PCB 硬件可用性复测

为保证最终提交硬件与实验数据之间的口径一致性，本文在更换新版 PCB 后重新进行了硬件冒烟测试。新版 PCB 与前一版相比主要调整了板子尺寸和模块空间位置，核心传感器型号、ESP32 引脚连接、I2C/UART 通信方式和采样程序保持一致。因此，前期完成的 IMU 静态噪声、六位置标定、磁力计椭球标定、陀螺仪 Allan 方差、姿态融合与 AI 去噪实验数据仍可作为同一系统方案的算法验证依据。同时，新版 PCB 需要通过独立冒烟测试证明最终硬件本身可正常读取各模块数据。

2026 年 6 月 29 日，ESP32 通过 COM4 连接电脑，分别运行 I2C 传感器冒烟测试和 GPS UART 冒烟测试。I2C 扫描结果为 0x1E、0x68、0x76，分别对应 HMC5883L 磁力计、MPU6050/MPU6500 兼容 IMU 和 BMP280 气压计。IMU 的 WHO_AM_I 返回 0x70，符合 MPU6500/兼容器件特征；BMP280 芯片 ID 返回 0x58。实时数据中加速度、陀螺仪、温度和磁力计读数稳定输出，说明 I2C 总线和三类传感器均可用。

GPS 冒烟测试采用 UART2，RX=GPIO16，TX=GPIO17，波特率 9600。60 s 测试期间共接收 481 条 NMEA 语句，其中有效定位计数 121 次；GGA 语句显示 fix quality=1、卫星数 09、HDOP=1.28、海拔约 27.1 m。该结果说明新版 PCB 的 GPS 供电、串口连接和定位功能均正常，可支撑后续 GPS 轨迹叠加与 GPS/IMU 融合实验。

| 测试项 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| I2C 地址扫描 | 0x1E, 0x68, 0x76 | HMC5883L、IMU、BMP280 均在线 |
| IMU 标识 | WHO_AM_I = 0x70 | MPU6050/MPU6500 兼容 IMU 可读取 |
| BMP280 标识 | chip ID = 0x58 | BMP280 可读取 |
| I2C 实时样本 | 20 组 ACC/GYRO/TEMP/MAG | 动态数据输出正常 |
| GPS UART | NMEA = 481, fix = 121 | GPS 串口与定位正常 |
| GPS 定位质量 | fix quality=1, satellites=09, HDOP=1.28 | 具备轨迹实验条件 |

本项目实验平台由 ESP32-WROOM-32 开发板、自制多传感器扩展板方案、上位机串口记录程序、Python 数据处理脚本和数据可视化脚本组成。已有可追溯实测数据主要来自 MPU6500/MPU6050 同类 IMU 标定与姿态实验、GNSS NMEA 记录实验，以及动态振动观测实验。测试流程包括静态基线采集、六位置加速度计标定、陀螺仪零偏统计、Allan 方差分析、互补滤波姿态输出、动态晃动响应观察和 GNSS 串口数据解析。

终稿排版时，应补充实验平台整体照片、PCB 实物照片、I2C 扫描截图、万用表测量照片和 KiCad 截图。本文当前版本先以已归档 CSV、JSON 和图表文件支撑主要算法结论，避免在缺少实物照片时虚构硬件调试证据。

6.2 Spec 达成度分析

为验证第三类传感器 BMP280 的可用性，本项目补充进行了气压计静止噪声和高度变化实验。静止实验数据文件为 bmp280_static_20260617_084325.csv，共 1500 个样本；高度变化实验数据文件为 bmp280_height_change_20260617_084325.csv，共 900 个样本。采样过程中 BMP280 通过 I2C 总线读取温度和气压，并以实验开始阶段的平均气压作为参考气压计算相对高度。

静止实验中，平均气压为 100680.728 Pa，气压标准差为 2.072 Pa，峰峰值为 14.391 Pa；温度平均值为 31.308°C，温度标准差为 0.098°C，峰峰值为 0.420°C。由气压换算的相对高度标准差为 0.174 m，说明 BMP280 在静止条件下能够提供亚米级高度变化观测，但仍会受到气压噪声和环境扰动影响。

高度变化实验中，相对高度最小值为 -1.770 m，最大值为 -0.381 m，高度变化范围为 1.390 m；对应气压变化范围为 16.578 Pa。该结果说明 BMP280 能够感知手动抬升/放低或楼层微小变化带来的气压差，可作为系统中的高度变化辅助观测量。

| 项目 | 结果 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯片 ID | 0x58 | - | BMP280 常见 ID 为 0x58 |
| 静止样本数 | 1500 | rows | 5 Hz 静止采集 |
| 静止气压标准差 | 2.072 | Pa | 越小越稳定 |
| 静止温度标准差 | 0.098 | °C | 温度波动 |
| 静止相对高度标准差 | 0.174 | m | 由气压换算 |
| 高度变化样本数 | 900 | rows | 高度变化采集 |
| 相对高度变化范围 | 1.390 | m | 高度响应幅度 |
| 气压变化范围 | 16.578 | Pa | 与高度变化对应 |

图：BMP280 静止状态下气压、温度与相对高度噪声曲线（对应文件 bmp280_static_pressure_temp.png）

图：BMP280 高度变化实验中的气压与相对高度响应曲线（对应文件 bmp280_height_change.png）

系统频率测试采用 ESP32 端临时 MicroPython 程序完成，测试时 I2C 总线频率设置为 400000 Hz，每项测试持续 10 s。测试内容包括纯 IMU 连续读取频率，以及包含 IMU、磁力计读取和互补滤波姿态更新在内的融合循环频率。

测试结果显示，IMU 连续读取 9616 次，用时 10000 ms，实际读取频率为 961.600 Hz；姿态融合循环更新 3653 次，用时 10002 ms，实际更新频率为 365.227 Hz。课程指标要求 IMU 采样率不低于 200 Hz、姿态融合更新率不低于 100 Hz，本系统两项频率指标均已满足要求。

| 指标 | 测试值 | 要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU连续读取频率 | 961.600 | >= 200 Hz | 满足 |
| 姿态融合更新频率 | 365.227 | >= 100 Hz | 满足 |
| I2C总线频率 | 400000 | 实验设置 | 400 kHz |
| 单项测试时长 | 10 | 记录 | s |

表 3 汇总当前已完成数据能够支撑的 Spec 达成情况。当前 IMU 标定、磁力计标定、Allan 方差、姿态融合、AI 去噪、BMP280 气压/高度、GPS 轨迹叠加、15 维 ESKF 实时演示和 ECharts 可视化均已形成阶段性实测结果；功耗和单板成本仍需在终稿中补充最终万用表读数、BOM 与订单截图。

| 指标 | 目标值 | 当前实测/记录值 | 是否达成 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态姿态稳定性 | <= +/-0.2 deg | 水平段 roll std 0.196 deg，pitch std 0.019 deg | 基本达成 | 来自 attitude_continuous_sequence.csv，roll 接近阈值 |
| 动态姿态响应 | <= +/-0.5 deg | 晃动后可回到近水平，残余 roll 约 2-3 deg | 未完全达成 | 动态后存在小残余偏置，需要继续调参或补偿 |
| GPS/IMU ESKF 静止稳定性 | 静止时不随 GPS 游走 | 原始 GPS std 4.15 m，ESKF std 0.98 m，速度 P95 0.000 m/s | 阶段性达成 | 低速步行松耦合 ESKF，不等同高动态纯惯导测试 |
| 姿态更新频率 | >= 100 Hz | ESP32 Mahony 实时显示约 100 Hz；性能测试姿态融合 365.227 Hz；ESKF Web 记录均值 84.82 Hz | 达成 | 满足姿态融合 >=100 Hz；ESKF Web 端受 GPS/串口记录节奏影响 |
| 传感器采样率 | >= 200 Hz | 频率测试 IMU 连续读取 961.600 Hz；Allan 记录 200.000 Hz | 达成 | 满足 IMU 采样率 >=200 Hz |
| 系统功耗 | <= 100 mA @ 3.3 V | 暂无万用表电流记录 | 待补测 | 需补充照片和读数 |
| 单板成本 | <= 50 元 | 暂无最终 BOM 与订单截图 | 待补算 | 需按实际 PCB 和器件价格核算 |

6.3 标定效果量化对比

实时姿态显示实验中，ESP32 端 Mahony PI 程序持续输出 t_ms、roll、pitch、yaw、temp_c 和 update_hz，Web 页面以 3D 姿态板和曲线方式显示结果。截图中更新频率稳定为 100 Hz，说明实时姿态显示链路满足课程中“串口 + Python/Web，倾斜板子看角度变化”的可视化要求。

图：Mahony PI 实时姿态显示 Web 3D 姿态板运行结果

图中 Web 面板显示 roll、pitch、yaw、温度和更新频率，并以 3D 板卡模型实时反映姿态变化。该实验补充验证了姿态融合算法不仅能离线分析，也能够部署到 ESP32 端实时运行并完成网页可视化展示。

陀螺仪 Allan 方差实验结果显示，在 30 min 静止采样条件下，X/Y/Z 轴零偏分别为 0.228304 deg/s、0.964654 deg/s 和 -0.100939 deg/s，标准差分别为 0.052827 deg/s、0.071176 deg/s 和 0.060315 deg/s；三轴最小 Allan 偏差分别为 0.001481 deg/s、0.001963 deg/s 和 0.001939 deg/s。该结果说明当前 IMU 陀螺仪存在可观测零偏，其中 Y 轴零偏最明显，后续姿态融合中应进行零偏补偿。

磁力计椭球标定实验结果显示，HMC5883L 的 hard-iron 偏置约为 (77.082, -94.428, -36.852) raw count，主半径不平衡比为 1.055。校准前后半径 CV 为 0.0610 -> 0.0572。该结果说明当前 GY-273 与 ESP32 的安装位置虽然存在固定磁偏置，但整体软铁畸变较小，经过偏置扣除和椭球矩阵校正后可作为航向角解算的磁场输入。

六位置标定结果表明：未标定时六个姿态的平均均值向量模长误差为 12.935 mg，仅考虑三轴零偏和比例因子的 6 参数模型可将其降至 3.691 mg；进一步引入轴间耦合和安装不正交误差后，12 参数仿射模型可将平均均值向量模长误差降至 0.755 mg，最大均值向量模长误差由 24.704 mg 降至 1.812 mg。相对于原始数据，12 参数模型的平均误差降低倍数约为 17.122 倍。

本次 12 参数模型采用 raw = M * true + b 的形式，其中 b=(0.0104550107, 0.0087837300, 0.0051916032) g，M 的三行分别为 [0.9966041110, -0.0796001057, -0.0779581687]、[0.0697239533, 0.9966398483, -0.0058036150]、[0.0544679540, -0.0059822600, 1.0172163930]。固件端使用反算形式 calibrated = C * raw + d，其中 C 的三行分别为 [0.9936363144, 0.0798200426, 0.0766064259]、[-0.0698260446, 0.9977966301, 0.0003414386]、[-0.0536159808, 0.0015940015, 0.9789750285]，d=(-0.0114873061, -0.0080361168, -0.0045358955) g。

| 姿态 | 标定前模长均值/g | 标定前误差/mg | 标定后误差/mg | 误差降低倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +X | 1.005709 | 5.709 | 0.026 | 219.58 |
| -X | 0.996682 | 3.318 | 0.026 | 127.62 |
| -Y | 0.992530 | 7.470 | 0.019 | 393.16 |
| +Y | 1.006821 | 6.821 | 0.019 | 358.99 |
| -Z | 1.006970 | 6.970 | 0.017 | 410.00 |
| +Z | 1.032117 | 32.117 | 0.017 | 1889.24 |
| 平均 | - | 10.401 | 0.021 | 497.17 |

六位置标定结果表明：未标定时六个姿态的平均均值向量模长误差为 12.935 mg，仅考虑三轴零偏和比例因子的 6 参数模型可将其降至 3.691 mg；进一步引入轴间耦合和安装不正交误差后，12 参数仿射模型可将平均均值向量模长误差降至 0.755 mg，最大均值向量模长误差由 24.704 mg 降至 1.812 mg。相对于原始数据，12 参数模型的平均误差降低倍数约为 17.122 倍。

陀螺仪室温 180 s 静态基线统计如下。

| 轴向 | 零偏均值/(deg/s) | 标准差/(deg/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 0.655513 | 0.044807 | 室温静止记录 |
| Y | 1.054959 | 0.059371 | 室温静止记录 |
| Z | -0.097135 | 0.054698 | 室温静止记录 |

温度实验中，冰袋降温和自然回温记录覆盖约 13.09 至 22.02 degC。静态点过滤后，gx 和 gz 与温度存在较明显关系，gy 相关性较弱；分箱二次拟合残差标准差分别为 0.009083 deg/s、0.003572 deg/s、0.006992 deg/s。该结果可以作为温度补偿的初步依据，但温度范围仍不足以替代完整温箱实验。

6.4 Allan 方差实测结果

Allan 方差分析使用 allan_raw_1h.csv，记录 719946 行，传感器时长 3599.725 s，平均采样率 200.000 Hz，中位采样率 199.800 Hz。当前已完成 gz 轴分析，曲线文件为 fig_allan_curve_gz.png。

| 轴向 | ARW | BI | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z | 0.005880 deg/sqrt(s) | 0.001145 deg/s @ tau=899.929 s | 由 1 h 静态记录估计 |

将 ARW 换算后，可得到 0.045544 deg/sqrt(min) 或 0.352780 deg/sqrt(hr)。BI 采用有限记录中 Allan 偏差最小值近似。后续若要进一步用于 ESKF 参数整定，应补充 gx、gy 两轴曲线，并根据 Allan 噪声项设置过程噪声协方差。

6.5 姿态估计精度对比

姿态融合实验现已完成互补滤波、Mahony PI 和 Madgwick MARG 三种算法对比。在水平静止状态下，Madgwick 的 roll/pitch/yaw 标准差分别为 0.0196°、0.0204° 和 0.0394°，与互补滤波的 0.0189°、0.0186° 和 0.0333° 接近，优于本次参数下 Mahony PI 的 0.0299°、0.0280° 和 0.0518°。在固定倾斜状态下，Madgwick 的 roll/pitch/yaw 标准差分别为 0.0709°、0.0643° 和 0.1002°；其 yaw 抖动小于 Mahony PI，但 roll/pitch 抖动大于互补滤波和 Mahony PI，说明 Madgwick 的 beta 参数及磁力计权重仍有进一步整定空间。

当前完成的可追溯姿态验证以互补滤波为主。固件在启动后进行 2 s 静态零偏估计，随后采用 alpha=0.98 的互补滤波计算 roll 和 pitch。连续姿态序列 attitude_continuous_sequence.csv 记录 1652 行，时长 82.55 s，避免了串口重新打开导致的重复自动置零问题。

| 测试片段 | 时间窗口 | Roll 均值 | Roll 标准差 | Pitch 均值 | Pitch 标准差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始水平 | 0-20 s | -0.043 deg | 0.196 deg | 0.004 deg | 0.019 deg | 水平参考接近零 |
| 倾斜 A | 30-50 s | 152.204 deg | 0.324 deg | 42.143 deg | 0.547 deg | pitch 约 42 deg，姿态稳定 |
| 返回水平 | 55-70 s | -1.352 deg | 1.042 deg | 0.016 deg | 0.017 deg | pitch 恢复好，roll 有残余 |
| 倾斜 B | 75-82.5 s | 56.851 deg | 0.076 deg | 42.725 deg | 0.418 deg | 第二组倾斜稳定 |

晃动回零测试 attitude_shake_return_fixed.csv 记录 1132 行，时长 56.55 s。初始水平段 roll 标准差为 0.134 deg、pitch 标准差为 0.024 deg；运动峰值段 roll 范围约 -11.6 至 71.2 deg，说明系统能够响应明显晃动；35 s 之后返回水平时 roll 存在约 2-3 deg 残余偏置，但未出现发散。该现象提示后续应改进零偏在线估计、角度包络处理和滤波参数整定。

Madgwick、Mahony PI 与简化 15 维 ESKF 已形成较完整的算法验证链路：互补滤波、Mahony PI 和 Madgwick MARG 已用于同一批姿态实验数据的离线对比；简化 15 维 ESKF 已完成 GPS/IMU 松耦合离线后处理，并进一步写入 ESP32 端实时运行。电脑端 Web 程序只负责串口接收、ECharts 可视化和 CSV 保存，因此能够说明核心融合计算已经具备嵌入式实时演示能力。后续若需要继续提高严谨性，可补充更长户外路线和更高精度外部真值。

6.6 AI 去噪实验结果

从六通道标准差看，1D-CNN 将 ax_g 标准差由 0.002246 降至 0.000433，将 gx_dps 标准差由 0.052568 deg/s 降至 0.008201 deg/s，将 gz_dps 标准差由 0.060222 deg/s 降至 0.009969 deg/s。与低通滤波相比，1D-CNN 在姿态角抖动和多个通道 SNR 上进一步改善；但其需要离线训练和更多计算资源，因此更适合作为精度增强模块或离线数据处理方法。

AI 去噪实验结果表明，四种方法中 1D-CNN 对静止 IMU 数据的噪声抑制效果最好。原始数据下 roll/pitch 姿态角抖动标准差分别为 0.1250° 和 0.1257°；低通滤波后下降至 0.0313° 和 0.0314°；一阶卡尔曼滤波后为 0.0521° 和 0.0528°；1D-CNN 进一步降低至 0.0249° 和 0.0243°。该结果说明 1D-CNN 能够利用六通道时间窗口中的局部相关性，比单通道递推滤波更有效地抑制随机噪声。

AI 去噪部分当前具备数据基础，但 1D-CNN 训练曲线和完整指标尚未归档。已完成的动态观测可用于构造噪声增强实验：静态基线 vibration_baseline_static.csv 中加速度模长标准差为 0.002393 g；敲击实验 vibration_table_tap_rerun.csv 中加速度模长标准差为 0.049189 g，约为静态基线的 20.56 倍；手机振动实验 vibration_phone.csv 中加速度模长标准差为 0.009407 g，约为静态基线的 3.93 倍。

| 数据场景 | 文件 | 行数 | 加速度模长标准差/g | 相对静态倍数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态基线 | vibration_baseline_static.csv | 304 | 0.002393 | 1.00 | 低噪声参考 |
| 桌面敲击 | vibration_table_tap_rerun.csv | 304 | 0.049189 | 20.56 | 强瞬态扰动 |
| 手机振动 | vibration_phone.csv | 264 | 0.009407 | 3.93 | 中等周期扰动 |
| 手动旋转 | rotation_observation_rerun.csv | 304 | 0.048801 | 20.39 | 姿态变化与角速度输出明显 |

后续 1D-CNN 可采用滑动窗口输入 ax、ay、az、gx、gy、gz 六通道序列，以静态平滑信号或传统滤波输出作为弱监督参考，并与低通滤波、一阶卡尔曼滤波比较标准差、RMSE 和姿态角抖动。由于目前尚无高精度外部真值，该实验结论应表述为“信号增强验证”，不宜夸大为绝对精度提升。

6.7 功耗、频率与成本分析

实时姿态显示功能进一步补充了系统工程化验证：ESP32 端负责传感器采集和 Mahony PI 姿态融合，电脑端负责 Web 渲染和数据显示。该结构将嵌入式实时计算与上位机可视化分离，既能展示算法实时性，也便于答辩现场观察板卡倾斜时的姿态角变化。

BMP280 实验进一步证明当前 PCB 扩展板不仅完成 IMU 和磁力计集成，也完成了气压计传感器的硬件接入与数据验证。实测结果中 BMP280 静止气压标准差为 2.072 Pa，相对高度标准差为 0.174 m，高度变化实验可观测约 1.390 m 的相对高度变化，因此该模块可作为后续多传感器高度估计或楼层变化检测的扩展基础。

工程化频率指标测试表明，本系统 IMU 实际读取频率为 961.600 Hz，约为 200 Hz 指标的 4.81 倍；姿态融合实际更新频率为 365.227 Hz，约为 100 Hz 指标的 3.65 倍。说明当前硬件连接和算法实现具有足够实时性，可支撑后续姿态显示、数据记录和多传感器融合应用。

频率方面，IMU 原始数据长时间记录已达到平均 200.000 Hz，满足传感器采样率目标。姿态输出序列受串口输出格式和记录脚本影响，当前记录频率约 20 Hz，不能直接代表算法内部最高运行频率。若要证明姿态更新频率 >= 100 Hz，应在固件中单独统计滤波循环周期，或降低串口输出负担后重新记录。

| 项目 | 目标值 | 当前记录值 | 是否达成 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU 原始采样率 | >= 200 Hz | 平均 200.000 Hz | 达成 |
| 姿态串口输出频率 | >= 100 Hz | 约 20 Hz | 未达成/需重测 |
| GNSS 有效样本率 | - | 82.11% | 可用作扩展接口验证 |
| 平均 HDOP | - | 2.651 | 户外普通单点定位水平 |

GNSS 扩展实验中，track_summary.json 记录 1051 个样本，其中有效样本 863 个，有效率 82.11%，平均卫星数为 4。与手机轨迹对比时，最近距离均值为 6.37 m、中位数为 4.07 m、95 分位为 23.57 m，说明普通单点定位可用于轨迹展示，但不足以作为高精度姿态或位置真值。

功耗和成本目前缺少最终万用表读数、BOM 和订单截图。终稿建议按“空闲、传感器采集、姿态融合、无线开启”四种状态记录电流，并按 PCB 打样、MPU6050、HMC5883L、BMP280、阻容排针和 LED 分项核算单板成本。

6.8 问题分析与改进方向

硬件实物与模板设计存在差异是本项目调试中的主要工程事实之一。本文不将该差异简单视为失败，而是通过 I2C 扫描、传感器冒烟测试、IMU 静止采样、磁力计旋转采样和 WiFi 干扰对比逐项验证实物板卡的实验可用性。结果表明，当前 PCB 虽与推荐模板不完全一致，但能够稳定支撑课程要求的传感器驱动、标定和融合算法验证。后续改进可进一步统一器件丝印、原理图标注和报告描述，并使用固定夹具重复 WiFi 干扰测试以降低姿态微小变化带来的均值偏移。

当前实验暴露出三个需要在终稿或后续版本中重点处理的问题。第一，互补滤波在动态晃动后存在约 2-3 deg 的 roll 残余偏置，说明启动零偏估计和固定 alpha 参数对复杂运动还不够稳健。后续可加入静止检测、在线零偏更新和自适应滤波权重。第二，温度补偿实验虽然覆盖 13.09 至 22.02 degC，但温度跨度和环境控制仍有限，拟合结果只能作为初步观察，不能替代标准温箱标定。第三，AI 去噪已有噪声场景数据，但缺少高精度真值，后续应引入参考传感器或设计可重复激励平台，避免仅用平滑结果作为监督目标造成评价偏差。

对于 PCB 实物相关问题，终稿需要补充真实调试记录，例如 I2C 地址扫描是否成功、某个传感器是否焊接不良、上拉电阻是否重复、3.3 V 电源是否稳定等，并按“现象、定位、原因、解决、复测结果”的格式写入。

6.9 GPS/IMU 实时融合与 ECharts 可视化演示

为验证系统不仅停留在离线数据分析阶段，本项目进一步完成了 GPS/IMU 实时融合演示。ESP32 端上电后读取 MPU6500/MPU6050 同类 IMU、HMC5883L 磁力计和 GPS NMEA 数据，并在板端运行适配低速步行数据的 15 维松耦合 ESKF；电脑端程序 pc_eskf_15d_serial_web.py 通过 COM4 接收融合结果，负责保存 CSV、开启本地网页和渲染 ECharts 图表。该分工能够体现课程要求中的“算法部署到 ESP32 并实时运行”，同时又便于答辩现场观察轨迹、姿态和滤波一致性。

本节所用实时演示数据来自 eskf15_web_20260702_114718.csv。该记录由网页演示程序自动保存，ECharts 运行库已下载到 firmware\fusion\assets\echarts.min.js，因此演示页面不依赖外网。网页主要包含三类信息：原始 GPS 与 ESKF 的 ENU 轨迹对比、roll/pitch/yaw 姿态角时间序列，以及 GPS-ESKF 创新量和滤波器不确定度曲线。

算法状态量采用 15 维误差状态形式：位置 3 维、速度 3 维、姿态误差 3 维、陀螺仪零偏 3 维和加速度计零偏 3 维。IMU 高频数据用于状态预测，GPS 位置观测用于低频校正；当板子处于静止或低速状态时，程序根据速度、加速度模长和 GPS 状态加入静止约束，抑制单点 GPS 漂移被误认为真实位移。该版本不是追求高动态导航的完整惯导系统，而是根据本课程硬件采样条件和低速步行应用场景设计的工程化 ESKF 验证版本。

表：GPS/IMU 实时 ESKF 演示关键统计指标

| 指标 | 结果 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时 CSV 文件 | eskf15_web_20260702_114718.csv | - | 由电脑端 Web 程序同步保存 |
| 记录样本数 | 63728 | 行 | 包含 GPS 状态、ESKF 输出和网页曲线数据 |
| 记录时长 | 13213.25 | s | 按 ESP32 时间戳统计 |
| GPS 有效定位 | 63674 | 行 | gps_fix=1 的记录 |
| 卫星数中位数 | 7.0 | 颗 | 有效定位样本统计 |
| HDOP 中位数 | 1.31 | - | 数值越小定位几何越好 |
| ESKF 更新频率 | 84.82 / 84.08 | Hz | 均值 / 中位数 |
| GPS 更新次数 | 13189 | 次 | 由板端实时融合程序统计 |
| GPS 拒绝次数 | 0 | 次 | 本次记录未触发异常观测拒绝 |
| 静止窗口时长 | 124.07 | s | 取最后 600 行作为静止约束观察窗口 |
| 原始 GPS 水平标准差 | 4.15 | m | 由经纬度换算 ENU 后统计 |
| ESKF 水平标准差 | 0.98 | m | 静止约束和滤波后轨迹抖动 |
| 抖动降低倍数 | 4.24 | 倍 | 原始 GPS 标准差 / ESKF 标准差 |
| 水平速度中位数 / P95 | 0.000 / 0.000 | m/s | 静止约束下速度被压制到接近 0 |
| 创新量中位数 / P95 | 13.68 / 25.13 | m | GPS 观测与 ESKF 预测的差值 |

从统计结果看，本次实时记录共 63728 行，持续约 13213.2 s，GPS 有效定位记录 63674 行，卫星数中位数为 7.0 颗，HDOP 中位数为 1.31。ESKF 实时循环更新频率均值约 84.82 Hz，中位数约 84.08 Hz，满足实时网页演示和低速步行轨迹融合需要。GPS 更新次数为 13189 次，观测拒绝次数为 0 次，说明本次记录中 GPS 数据连续性较好。

静止约束效果可以从最后 600 行数据观察。该窗口持续约 124.1 s，原始 GPS 水平位置标准差约 4.15 m，而 ESKF 输出的水平位置标准差约 0.98 m，轨迹抖动降低约 4.2 倍；水平速度中位数和 95 分位分别为 0.000 m/s 与 0.000 m/s。这说明在板子静止时，滤波器没有简单跟随 GPS 随机游走，而是通过静止约束将速度和轨迹抖动压制到更符合实际状态的范围。

需要说明的是，GPS-ESKF 创新量并不等同于绝对定位误差，而是 GPS 观测与 ESKF 预测之间的差值。本次静止窗口创新量中位数约 13.68 m，95 分位约 25.13 m，主要反映普通单点 GPS 在室外/半室外环境下的低频漂移和 ESKF 位置保持之间的差异。若答辩中展示静止状态下 ENU 轨迹仍有缓慢变化，应解释为 GPS 单点定位噪声与滤波器协方差共同作用的结果；真正要观察的是 ESKF 输出是否比原始 GPS 更平稳，以及静止速度是否接近 0。

ECharts 可视化页面在演示层面承担三个作用：第一，轨迹图用于展示原始 GPS 点和 ESKF 平滑轨迹的差异；第二，roll/pitch/yaw 曲线用于证明板端姿态解算随板子倾斜实时变化；第三，创新量与协方差曲线用于说明滤波器并非黑箱平滑，而是在持续比较 GPS 观测与 IMU 预测的一致性。该网页可作为答辩现场演示入口，运行时只需执行电脑端实时程序并打开 http://127.0.0.1:8767。

图题：GPS/IMU 实时融合网页整体界面。图中左侧为姿态板、定位状态和实时数值，右侧为 ECharts 绘制的 ENU 轨迹、姿态角和滤波一致性曲线。建议插入网页运行截图。

图题：原始 GPS 与 ESKF 融合轨迹对比。橙色虚线表示原始 GPS 观测轨迹，蓝色实线表示 ESKF 融合输出，红色标记为当前位置；静止窗口中 ESKF 轨迹抖动明显小于原始 GPS。

图题：ESP32 端姿态融合 roll/pitch/yaw 实时曲线。轻微倾斜板子时 roll、pitch、yaw 曲线随姿态变化，说明姿态解算和串口输出在板端实时运行。

图题：滤波一致性指标曲线。GPS-ESKF 差值为观测创新量，东/北向不确定度来自滤波器协方差，可用于判断 GPS 观测与 IMU 预测是否一致。

图题：静止约束效果对比。静止窗口内水平速度中位数与 95 分位均接近 0，ESKF 水平轨迹标准差约为 0.98 m，低于原始 GPS 的约 4.15 m。

图题：本地 ECharts 离线资源与实时 CSV 保存路径。网页从 firmware/fusion/assets/echarts.min.js 加载图表库，并将实时数据保存到 data/fusion_comparison/eskf_realtime/，便于后续复现实验分析。

7 总结与展望

7.1 工作总结

本文围绕 ESP32-WROOM-32 设计并实现了一种多传感器融合扩展板方案，完成了从项目 Spec 定义、硬件原理图设计、PCB 布局走线、传感器驱动、标定算法、姿态融合算法到 AI 增强去噪方案设计的完整流程。硬件方面，系统以 2.54 mm 排针兼容 ESP32 开发板，集成 MPU6050、HMC5883L 和 BMP280 气压传感器，并预留 GPS UART 接口，为后续多速率融合和轨迹实验提供扩展条件。算法方面，本文建立了加速度计、磁力计和陀螺仪的误差补偿流程，并以互补滤波完成姿态估计实测验证。

实验结果表明，加速度计六位置 12 参数仿射标定能够显著降低模长误差，平均均值向量误差由 12.935 mg 降至 0.755 mg，最大均值向量误差由 24.704 mg 降至 1.812 mg；WiFi 干扰复测中，磁力计三轴均值偏移仅为 1.926 raw count，占磁场模长 0.543%，说明当前 PCB 上磁力计位置基本满足后续航向融合实验需求。

7.2 不足与改进方向

本项目仍存在若干可改进方向。首先，低成本 MEMS 传感器本身噪声较大，姿态精度受标定质量、安装方式和参考测量工具精度影响明显。后续可引入更高精度 IMU 或外部运动捕捉设备作为参考基准。其次，磁力计对环境干扰敏感，yaw 角精度会受到周围铁磁物体和电流走线影响，终稿排版时仍应补充完整椭球标定点云和航向角对比图。第三，当前 15 维 ESKF 采用适配低速步行数据的松耦合版本，已能融合 GPS 与 IMU 并加入静止约束，但绝对轨迹精度仍受 GPS 单点定位、低速运动可观测性和缺少高精度外部真值限制。后续可引入 GPS 速度观测、BMP280 高度观测、磁力计航向观测和更严格的 Allan 噪声参数整定。第四，1D-CNN 去噪的训练数据和真值构造仍是难点，后续可采集更多真实场景数据，或使用高精度参考传感器建立更可靠的监督数据集。

7.3 个人收获与反思

通过本项目，我对传感器系统的理解从单一模块读数扩展到了“硬件、驱动、标定、融合、验证”一整条链路。刚开始容易把精度提升理解为更换算法，但实际实验表明，PCB 布局、电源稳定性、采样时间戳、标定姿态覆盖范围和数据记录方式都会影响最终结果。六位置标定让我直观看到系统误差补偿的价值：同样的传感器，在建立误差模型并写入校正矩阵后，模长误差可以明显下降。姿态融合实验也提醒我，滤波参数不能只看公式，需要结合真实动态过程调节；静止时稳定并不代表晃动后一定能完全回零。后续如果继续完善该项目，我会优先补齐 PCB 实物调试照片、磁力计标定数据、功耗和成本表，并在同一批原始数据上复现实验曲线，使论文结论更完整、更可追溯。

致谢

感谢《传感器与检测技术》课程教师在课程学习和项目选题中提供的指导。感谢课程实验和相关资料对传感器驱动、误差标定、滤波算法和 PCB 设计方法的支撑。感谢前期实验中积累的 GNSS、IMU 标定和姿态估计数据，为本课程论文的系统设计和实测分析提供了基础。

参考文献

[1] InvenSense. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification and Register Map, Revision 3.4, 2013.

[2] Honeywell. HMC5883L 3-Axis Digital Compass IC Datasheet, 2013.

[3] Bosch Sensortec. BMP280 Digital Pressure Sensor Datasheet, Revision 1.26, 2018.

[4] Madgwick S O H. An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays. University of Bristol, 2010.

[5] Mahony R, Hamel T, Pflimlin J M. Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group. IEEE Transactions on Automatic Control, 2008, 53(5): 1203-1218.

[6] Titterton D, Weston J L. Strapdown Inertial Navigation Technology. 2nd ed. IET, 2004.

[7] IEEE Std 952-1997. IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single-Axis Interferometric Fiber Optic Gyros, 1998.

[8] Chen C, Lu X, Wahlstrom J, Markham A, Trigoni N. Deep neural network based inertial odometry using low-cost inertial measurement units. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021, 20(4): 1351-1364.

附录 A PCB 原理图

【终稿请替换：插入整页 PCB 原理图 PDF 或截图】

附录 B 关键代码清单

【终稿请替换：插入核心函数代码，包括 I2C 初始化、MPU6050 读取、六位置标定、磁力计标定、姿态融合和 AI 去噪核心代码。注意不要贴全部工程代码，只贴关键函数。】

附录 C 物料清单 BOM

| 序号 | 器件名称 | 型号/规格 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控开发板 | ESP32-WROOM-32 | 开发板 | 1 | 外接主控 |
| 2 | 六轴 IMU | MPU6050 | 【终稿请替换】 | 1 | 必修传感器 |
| 3 | 三轴磁力计 | HMC5883L | 【终稿请替换】 | 1 | 必修传感器 |
| 4 | 气压计 | 【终稿请替换】 | 【终稿请替换】 | 1 | 选修传感器 |
| 5 | 上拉电阻 | 4.7 kΩ | 【终稿请替换】 | 2 | I2C SCL/SDA |
| 6 | 去耦电容 | 0.1 uF | 【终稿请替换】 | 【终稿请替换】 | 每个传感器附近 |
| 7 | 指示灯 | 绿色 LED | 【终稿请替换】 | 1 | 电源或状态指示 |
| 8 | 限流电阻 | 1 kΩ | 【终稿请替换】 | 1 | LED 限流 |
| 9 | 排针 | 2.54 mm | 【终稿请替换】 | 【终稿请替换】 | ESP32 连接和 GPS 接口 |

附录 D 嘉立创订单截图

【终稿请替换：PCB 下单截图、Gerber 上传截图、价格截图、订单截图】

终稿前补充清单

【终稿前删除本节】后续你需要补充以下真实材料后，本文即可继续完善为终稿。

PCB 原理图截图、PCB 正反面截图、3D 预览图、DRC 通过截图。

空 PCB、焊接后 PCB、插接 ESP32 后整体照片。

万用表测电压照片、I2C 扫描截图、传感器原始数据截图。

加速度计六位置原始数据 CSV、采样姿态照片、标定参数和误差对比图。

磁力计旋转采样 CSV、标定前后 3D 散点图、硬铁偏置和软铁补偿矩阵。

陀螺仪静止长时间 CSV、零偏统计表、Allan 方差曲线。

互补滤波、Madgwick/Mahony、ESKF 的姿态角 CSV 和对比曲线。

AI 去噪训练数据说明、训练曲线、SNR/RMSE/标准差对比表。

功耗测试照片和记录表、采样率/更新率统计、BOM 与成本统计。

GitHub 仓库链接、演示视频、答辩 PPT 关键截图。

综上，新版 PCB 已完成最终硬件冒烟验证。由于新旧 PCB 的核心模块、接口定义和采样程序保持一致，本文沿用前期标定与融合数据作为算法性能分析来源，并使用新版 PCB 的 I2C/GPS 冒烟测试结果证明最终硬件平台具备可实验性。

补充实验结果：12 参数加速度计标定与 WiFi 磁干扰复测

为提高重力加速度标定精度，本文在六位置实验基础上进一步建立 12 参数仿射误差模型。实验中板子按 +X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z 六个姿态静置，每个姿态采集 1500 组样本，原始数据文件分别为 pos_x_up_20260616_191706.csv、neg_x_up_20260616_191706.csv、pos_y_up_20260616_191706.csv、neg_y_up_20260616_191706.csv、pos_z_up_20260616_191706.csv 和 neg_z_up_20260616_191706.csv。

六位置标定结果表明：未标定时六个姿态的平均均值向量模长误差为 12.935 mg，仅考虑三轴零偏和比例因子的 6 参数模型可将其降至 3.691 mg；进一步引入轴间耦合和安装不正交误差后，12 参数仿射模型可将平均均值向量模长误差降至 0.755 mg，最大均值向量模长误差由 24.704 mg 降至 1.812 mg。相对于原始数据，12 参数模型的平均误差降低倍数约为 17.122 倍。

本次 12 参数模型采用 raw = M * true + b 的形式，其中 b=(0.0104550107, 0.0087837300, 0.0051916032) g，M 的三行分别为 [0.9966041110, -0.0796001057, -0.0779581687]、[0.0697239533, 0.9966398483, -0.0058036150]、[0.0544679540, -0.0059822600, 1.0172163930]。固件端使用反算形式 calibrated = C * raw + d，其中 C 的三行分别为 [0.9936363144, 0.0798200426, 0.0766064259]、[-0.0698260446, 0.9977966301, 0.0003414386]、[-0.0536159808, 0.0015940015, 0.9789750285]，d=(-0.0114873061, -0.0080361168, -0.0045358955) g。

| 模型 | 平均均值向量误差/mg | 最大均值向量误差/mg | 样本 MAE/mg | 相对原始提升倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始数据 | 12.935 | 24.704 | 13.421 | 1.000 |
| 6 参数零偏/比例因子 | 3.691 | 5.272 | 4.891 | 3.505 |
| 12 参数仿射模型 | 0.755 | 1.812 | 3.125 | 17.122 |

图题：加速度计六位置标定 6 参数与 12 参数模型误差对比。对应文件：data/figures/accel_6pos_12param_error_compare.png。

WiFi 开关对磁力计静态输出影响

针对磁力计可能受 ESP32 与 WiFi 工作状态影响的问题，本文重新进行了 WiFi 关闭/开启扫描对比测试。新数据采集于 2026 年 6 月 30 日，数据文件为 mag_wifi_off_20260630_094409.csv 和 mag_wifi_on_scan_20260630_094409.csv。两组数据均采集 1200 点，持续 59.950 s，采样率为 20 Hz；WiFi 开启组在采样期间完成 8 次扫描。结果显示，WiFi 开启后三轴均值变化分别为 Mx +1.017 raw count、My -0.442 raw count、Mz -1.574 raw count，磁场模长均值变化为 -0.569 raw count；三轴均值偏移量为 1.926 raw count，仅占 WiFi 关闭状态磁场模长均值的 0.543%。去除前 5 s 启动瞬态后重复统计，偏移比例约为 0.581%，结论保持一致。

| 指标 | WiFi 关闭 | WiFi 开启扫描 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 1200 | 1200 | 59.950 s |
| Mx 均值/raw count | 173.178 | 174.195 | +1.017 |
| My 均值/raw count | 261.266 | 260.824 | -0.442 |
| Mz 均值/raw count | 165.836 | 164.262 | -1.574 |
| 磁场模长均值/raw count | 354.627 | 354.057 | -0.569 |
| 磁场模长标准差/raw count | 1.532 | 1.156 | 0.754 倍 |
| 三轴均值偏移/raw count | - | - | 1.926 |
| 偏移占磁场模长比例 | - | - | 0.543% |

因此，本次新 PCB/新布置下 WiFi 工作状态对 GY-273/HMC5883L 磁力计的静态磁场测量影响较小，未观察到会破坏航向角估计的显著磁干扰。报告中将该结果作为 PCB 磁力计布局可用性的实测依据，后续姿态融合中仍应避免靠近铁磁物体、电机和大电流导线。

图题：ESP32 WiFi 关闭与开启扫描状态下磁力计三轴原始数据时间序列。对应文件：data/figures/mag_wifi_compare_timeseries.png。

图题：ESP32 WiFi 开启前后磁场均值及均值偏移对比。对应文件：data/figures/mag_wifi_compare_shift.png。

补充实验结果：Madgwick 姿态融合算法

本章在完成加速度计、磁力计和陀螺仪基础标定后，进一步实现姿态融合实验。实验采用四组典型运动状态：水平静止姿态、固定倾斜姿态、晃动后回到水平姿态、连续旋转或手动倾斜过程。每组实验均保存原始 IMU 与磁力计数据，并在电脑端离线运行互补滤波、Mahony PI 和 Madgwick MARG 三种姿态融合算法，以比较静态稳定性、动态响应和计算更新频率。新版分析在每个实验段开始时重置滤波器状态，并使用加速度计 12 参数仿射标定结果。

互补滤波采用 alpha=0.98；Mahony PI 采用比例项 kp=0.08、积分项 ki=0.004；Madgwick MARG 采用四元数姿态表示，并利用陀螺仪积分、加速度计重力方向和磁力计地磁方向进行梯度下降修正，本次实验 beta 参数取 0.035。

姿态融合实验现已完成互补滤波、Mahony PI 和 Madgwick MARG 三种算法对比。在水平静止状态下，Madgwick 的 roll/pitch/yaw 标准差分别为 0.0196°、0.0204° 和 0.0394°，与互补滤波的 0.0189°、0.0186° 和 0.0333° 接近，优于本次参数下 Mahony PI 的 0.0299°、0.0280° 和 0.0518°。在固定倾斜状态下，Madgwick 的 roll/pitch/yaw 标准差分别为 0.0709°、0.0643° 和 0.1002°；其 yaw 抖动小于 Mahony PI，但 roll/pitch 抖动大于互补滤波和 Mahony PI，说明 Madgwick 的 beta 参数及磁力计权重仍有进一步整定空间。

| 实验状态 | 算法 | Roll std/deg | Pitch std/deg | Yaw std/deg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平静止 | Complementary | 0.0189 | 0.0186 | 0.0333 |
| 水平静止 | Mahony PI | 0.0299 | 0.0280 | 0.0518 |
| 水平静止 | Madgwick | 0.0196 | 0.0204 | 0.0394 |
| 固定倾斜 | Complementary | 0.0263 | 0.0242 | 0.0868 |
| 固定倾斜 | Mahony PI | 0.0385 | 0.0350 | 0.1263 |
| 固定倾斜 | Madgwick | 0.0709 | 0.0643 | 0.1002 |

离线计算频率统计显示，互补滤波、Mahony PI 和 Madgwick MARG 的单算法更新吞吐率分别约为 363093 Hz、193657 Hz 和 37846 Hz。Madgwick 由于包含四元数梯度下降和磁力计目标函数，计算量明显高于互补滤波和 Mahony PI，但仍远高于课程 Spec 中姿态融合更新率不低于 100 Hz 的要求。需要注意，该频率为电脑端离线吞吐率，ESP32 端实时部署时还应结合串口输出、I2C 读取和主循环调度重新测试。

| 指标 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| IMU 数据采样率 | 49.561 | Hz |
| Complementary 离线更新吞吐率 | 363093 | Hz |
| Mahony PI 离线更新吞吐率 | 193657 | Hz |
| Madgwick 离线更新吞吐率 | 37846 | Hz |

图题：水平静止状态下三种姿态融合算法的 roll、pitch、yaw 时间序列对比。对应文件：data/figures/attitude_level_static_rpy.png。

图题：固定倾斜状态下三种姿态融合算法的 roll、pitch、yaw 时间序列对比。对应文件：data/figures/attitude_tilt_static_rpy.png。

图题：晃动后回到水平过程中的三种姿态融合算法动态响应曲线。对应文件：data/figures/attitude_shake_return_response.png。

图题：连续手动运动过程中的三种姿态融合算法姿态角输出对比。对应文件：data/figures/attitude_continuous_motion_rpy.png。